## i-SAT
controlador | modelo | sintoma | experiencia
AC2-SC2 | MC6 | motor de guillotina averiado | Motor de guillotina reemplazado
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Subir el caudal de consigna | Caja FAZ 2001. Dip switch 1-4. cambiar switch 1 a on. Preparar caudal nuevo a asignar, pulsar tecla de encendido al tenerlo. Regresar switch 1 a Off
AC2 | MC6 | 6 vitrinas que no encienden los teclados | No hay corriente en los AC2 de las vitrinas. Empalme eléctrico en la vitrina 8 de la sala que tiene un conector suelto.
AC2 | MC6 | La vitrina no enciende | Se hacen descartes de malfuncionamiento de los EEPROMS sin éxito. Se reemplaza el AC2.
AC2 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extracción. No funciona la barrera fotoeléctrica. | Luego de descartar y encontrar el motor del dámper (con sensor incorporado) averiado, se reemplaza. Se reemplaza la barrera fotoeléctrica y los topes de 500 mm
AC2 | MC6 | alarma roja en vitrina | Limpiar las conexiones de toma de aire, racores, regular motor del dámper.
AC2 | MC6 | alarma roja en vitrina | Ajustar posición 0 - 80 grados, ajustar presión 0 del sensor de presión del AC2. Hay que limpiar las conexiones del dámper
AC2 | MC6 | alarma roja en vitrina | Motor de dámper averiado.
AC2 | MC6 | Vitrina no enciende. | Fusible de alimentación mal encajado dentro de su porta fusible. Avería corregida
AC2 | MC6 | Alarma roja esporádica en vitrina | Avería en potenciómetro del motor del dámper. Reporta 90 grados de apertura, Motor de dámper reemplazado.
AC2 | MC6 | alarma roja en vitrina | La alarma se debía a volumen de aire excesivo, el motor del dámper no regula y esta dañado por la obstrucción de residuos, se ajusta de caudal variable a constante y se deja con apertura máxima.
AC2 | MC6 | compuerta de extracción de sala que no regula correctamente | se ha reemplazado el motor de la compuerta. Un cable en posición incorrecta interfiere en un correcto funcionamiento, se detecta y se corrige
AC2 | MC6 | compuerta de extracción de sala que no regula correctamente | Avería en la salida análoga del AC2. Se debió reemplazar el AC2 para corregir la incidencia
AC2 | MC6 | alarma roja en vitrina | Se encuentra el AC2 "colgado". Se apaga y se enciende mediante el software para Pc y se corrige la incidencia
AC3 | SCALA | La vitrina al encender, pide de inmediato máximo caudal | Verificar por posible perdida de presión en la línea de extracción.
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | Se detectan componentes mal instalados y desconectados en la vitrina 1 que gestiona todo el control de aire de la sala. Al recolocar todo, la vitrina vuelve a funcionar correctamente
AC3 | SCALA | El variador no cambia de frecuencia bajo demanda | Se recarga el programa del group controller
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | Se ha perdido la configuración de extracción del Group controller. Se recarga y la vitrina funciona correctamente
AC3 | MC6 | En la botonera, el botón de encendido parpadea en amarillo y no responde. La luz del transformador de voltaje AC/DC parpadea en verde, la luz de entrada de alimentación del AC3 parpadea en naranja | Esta dañado el transformador de voltaje. Reemplazarlo
AC3 | MC6 | No reconoce la base de datos de la controladora electrónica | Cable de conexión averiado, verificar clavijas o pines dentro del conector serie
AC3 | MC6 | No funciona la barrera fotoeléctrica | Revisar en el conector de los cables rojo y azul del sensor derecho por 24V
AC3 | MC6 | La lectura de caudal da serios picos de lectura de presión sin manifestar variación en dámper | Controladora electrónica Averiada
AC3 | MC6 | El caudal medido con la velocidad de aire, no se corresponde con el caudal medido por la electrónica | Si es mayor el valor leído en anemómetro, se ajusta el caudal en el programa, en el menú de caudales, apuntando el valor leído en el valor "TOP" (ojo, en DB9 es "bottom")
AC3 | MC6 | La guillotina no desplaza hacia abajo completamente | Se revisan los voltios en el sentido de cierre de la guillotina. Suele ser 14V
AC3 | SCALA | Falta aire en extracción de vitrinas, es necesario aumentar la rampa de 0-10V de salida para el variador de frecuencia | Se busca en las salidas análogas (X113 en AC3, y X132 en ACC) en donde esta asignada la rampa. Según demanda se sube o se ajusta por debajo para enviar menos o todos los 10V
AC3 | SCALA | Falla en suministro eléctrico estando "Online" puede producir fallos de AC3, error: "Factory settings" | Re flashear el AC3 con la misma versión que tenia, y luego volcar la información que necesita
AC3 | MC6 | Alarma roja por alto caudal de extracción | Se ajusta el recorrido del motor del dámper. El engranaje se siente mas rígido de lo usual. Vitrina en observación.
AC3-SC3 | SCALA | Guillotina tiene vida propia, el motor de la guillotina no responde apropiadamente y los valores de posición en mm oscilan demasiado | Se prueba el motor nuevo en el aire, y se reemplaza. Los valores oscilantes se debían a un cable de comunicación entre AC3 y AC Compact averiado
AC3-SC3 | SCALA | La vitrina se apaga cuando se comienza a mover la ventana guillotina | Fuente de alimentación averiada o inferior a 2.7A, el motor de guillotina hace pico de consumo y hace saltar la electrónica, es necesario reemplazar la fuente de alimentación
AC3 | MC6 | Al encender la vitrina, salta inmediatamente la alarma. | Error de software "cable break sash position" luego de verificar los cables y continuidad, se destapo la caja SC2 de control de motor de guillotina y se encontró un fusible quemado
AC3 | SCALA | No se transmite información al BMS del cliente | Durante las revisiones de las conexiones, se presume de un mal funcionamiento del modulo modbus de la vitrina.
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extracción | manguera de lectura de presión desconectada en la vitrina 1 y produce caída de caudal en el conducto. Corregida
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | Racores defectuosos reemplazados. No responde correctamente el AC3 y se reemplazase ajusta la posición 0 - 500 mm
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura máxima excedida | Se ajusta su posición 0 - 500mm.
AC3 | MC6 | Guillotina se abre sola | Se corrige un desnivel de la guillotina, se ajusta su posición 0 - 500 mm.
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extracción. Guillotina no cierra | salida del extractor obstruida por acumulación de residuos. Se ha limpiado. Se ajusta la barrera fotoeléctrica. Engranaje del motor de la guillotina averiado. Se reemplaza el engranaje.
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura máxima excedida | Se ajusta la posición 0 - 500 mm y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extracción. Guillotina no cierra | La alarma se debía a los residuos acumulados en la salida del extractor que comparte la vitrina. La barrera tiene el sensor emisor dañado. Se reemplaza
AC3 | SCALA | Modo reducido (botón - y alarma encendido) | actualizar software, apagar opción BMS de modo encendido
AC3 | SCALA | Vitrina arranca y se apaga | Marchaparo de rango mas bajo que el necesario
AC3 | SCALA | Barrera fotoeléctrica no funciona | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Vitrina arranca y se apaga | Marchaparo de rango mas bajo que el necesario
AC3 | MC6 | Condensación dentro y fuera de vitrina por posible derrame de agua del lavador de gases | Se revisa y descarta el lavador de gases. Se presume que el derrame surge por una filtración de agua desde el tejado
AC3 | MC6 | Se acumulan gases dentro de la sala. | La compuerta de extracción de la sala se encuentra cerrada. Se revisa su configuración y se recarga a la centralita de la compuerta
AC3 | SCALA | Alarma naranja encendida, barrera fotoeléctrica no funciona, no funciona automáticamente la ventana guillotina, no funcionan los switches de las ventanas horizontales | Conector entre correa y AC3 suelto.
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | Ha habido modificaciones en la vitrina vecina y le ha restado caudal al conjunto de vitrinas waldner. Se ha subido el variador a 42.80 Hz
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se descarta funcionamiento del motor de la guillotina. El potenciómetro no informa la posición de forma correcta. Se reemplaza el motor de la guillotina
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se han desprendido las poleas de la placa trasera del motor de guillotina. Se reemplazan las piezas dañadas del motor de la guillotina.
AC3 | MC6 | Ventana guillotina que no cierra. | Se han desprendido las poleas de la placa trasera del motor de la guillotina. Se reemplaza la placa entera y la guillotina funciona correctamente
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Guillotina desnivelada. | Se ajusta la longitud de las correas.
AC3 | SCALA | Vitrina con luces de botones encendido y + parpadeando. | Error "Factory settings". Reiniciado el AC3.
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | Ajustar el valor de salida de la señal de 0-10v al variador de frecuencia
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | El motor del dámper no regula, no responde. Se reemplaza
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posición 0 - 500 mm y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. Cable en mal estado del sensor de movimiento | Se ajusta la posición 0 - 500 mm y las ventanas horizontales. Se reemplazara el cableado completo del sensor de movimiento
AC3 | MC6 | Alarma roja por alto caudal de extracción | Se ajusta el recorrido del motor del dámper. El engranaje se siente mas rígido de lo usual. Se prevé reemplazar el motor.
AC3 | SCALA | No se transmite información al BMS del cliente | Durante las revisiones de las conexiones de toda la instalación hasta el cuarto de control, se detecta un cable suelto en el PLC de gestión Waldner-Cliente. Se reconecta y soluciona la avería
AC3 | SCALA | El cliente se queja de alto caudal de extracción. | Se instala una mariposa en el conducto de extracción para regular el caudal de aire
AC3 | MC6 | Alarmas rojas por bajo caudal y naranjas por apertura máxima anticipada | Se descarta y se reemplaza el AC3 de la vitrina 2. A todas las vitrinas se les ajusta la posición 0-500 de la guillotina
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | Mariposa atascada por la gran cantidad de residuos dentro del dámper.
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra. | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Alarma naranja por apertura máxima excedida | Ajuste de potenciómetro de motor de guillotina.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra. | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida
AC3-SC2 | MC6 | Al encender la vitrina, salta inmediatamente la alarma naranja | Se revisa la caja SC2 y se detecta el fusible de alimentación quemado
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Firmware actualizado a 11.09p
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | Se ha perdido la configuración de extracción del Group controller. Se recarga y la vitrina funciona correctamente
AC3 | SCALA | No responde la botonera | luego de descartar los cableados y los contactos, se reemplaza su AC3 y se actualiza el firmware (AC3 + ACC)
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Firmware actualizado a 11.09t
AC3 | MC6 | Guillotina desnivelada, correa rota de una de las garras | Recolocar la correa en la garra y recolocar la guillotina en su sitio y sincronizarla con la guillotina secundaria
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ha ajustado la posición 0 - 500 mm
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Nuevo MDB hecho de manera manual con software 11.05h
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Ruidos en botonera | Se revisa la botonera, se limpian los contactos pero no se consigue nada
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm
AC3-SC3 | SCALA | ACC sash controller averiada | AC sash controller reemplazado
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm
AC3 | SCALA | Vitrina con luces de botones encendido y + parpadeando. | Error "Factory settings". Reiniciado el AC3.
AC3 | SCALA | Guillotina desnivelada. | Se ajusta la longitud de las correas.
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra correctamente | Ajustar el valor de posición 0 - 500mm de la guillotina
AC3 | SCALA | La guillotina se cierra sola | Sensor de movimiento averiado. Reemplazado
AC3 | SCALA | Vitrina arranca y se apaga | Marchaparo de rango mas bajo que el necesario
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". AC3 reemplazado en vitrina 2 (2100mmm)
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extracción. guillotina no cierra | Se limpian los racores y las tomas de presión del dámper. Se revisa la caja de control SC2, y se consigue 2 fusible quemados. Se reemplazan. Se sube la frecuencia del variador a 49
AC3 | MC6 | Alarma por alto caudal de extracción | Finalmente se reemplaza el motor del dámper por perder de manera reincidente su calibración 0 - 80 grados
AC3 | SCALA | Alarma esporádica de bajo caudal de extracción | Se han limpiado los racores de las tomas de presión, se ha revisado la apertura del motor del dámper. La vitrina funciona correctamente
AC3-SC2 | MC6 | Guillotina cierra muy lento | Se descarta el motor de la guillotina. Se cambia el selector de 5v a 24v. Se regula su final de carrera.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se descarta el motor de la guillotina. Se detecta que al conectar el sensor de movimiento no cierra la guillotina. Se reemplaza el sensor de movimiento
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se descarta el motor de la guillotina y se detecta dañado. Se reemplaza y se ajusta su 0-500 mm
AC3 | MC6 | Barrera fotoeléctrica no funciona | Cableado roto dentro del lateral derecho de la ventana guillotina. Se reemplaza el cableado
AC3 | MC6 | Avería en lectura de presión del motor de Secuflow | Manguera con restricción. Se reemplaza la manguera al no poder acceder a la parte posterior de la vitrina para comprobar la restricción.
AC3-SC2 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se detecta un fusible quemado en la caja SC2
AC3 | SCALA | Guillotinas que se paran en un punto al cerrar. | Se detecta que son los sensores de movimiento los que detienen el cierre de la guillotina. Se reduce el tiempo automático de cerrado de 3 min a 1.
AC3-SC3 | MC6 | Guillotina no cierra | Se ajusta su posición 0 - 500mm. Se actualiza la versión de firmware del ACC (ACC stand Alone)
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se detecta que son los sensores de movimiento los que detienen el cierre de la guillotina. Se le explica al usuario
AC3-SC3 | MC6 | Guillotina no cierra | Se ajusta su posición 0 - 500mm. Se actualiza la versión de firmware del ACC (ACC stand Alone)
AC3-SC3 | MC6 | Guillotina no cierra | Se ajusta su posición 0 - 500mm. Se actualiza la versión de firmware del ACC (ACC stand Alone)
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Variador de frecuencia eliminado para descartar.
AC3 | SCALA | La vitrina hace un ruido estando apagada. | movimientos involuntarios del motor del dámper estando apagada. Luego de varias pruebas, se decide reemplazar el AC3 solucionando esto la avería
AC3 | SCALA | guillotina descarrilada. | Recolocar la correa en la garra y pedir ayuda para recolocar la guillotina en su sitio y sincronizarla con la guillotina secundaria
AC3 | SCALA | AC3 y ACC Sash controller averiados. Derrame de agua sobre la vitrina | Daño interno de las centralitas. Fue necesario reemplazar las centralitas
AC3 | SCALA | desplazamiento lento y sin respuesta del motor de la guillotina | Reemplazo del motor de la guillotina
AC3 | SCALA | topes de 500 mm rotos | Topes de 500 mm reemplazados
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posición 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | No funciona switch de ventana horizontal | Se ajusta el o - 100% de las ventanas horizontales
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posición 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales. Sensor de movimiento dañado, se intercambia con la vitrina 13
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura máxima excedida | Se ajusta la posición 0 - 500 mm , y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | No funciona switch de ventana horizontal | Se ajusta la posición 0 - 500 mm , y las ventanas horizontales.
AC3-SC2 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se ajusta la posición 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales. Posible caja SC2 averiada.
AC3 | MC6 | Alarma esporádica sin motivo aparente. Como un fenómeno "reset" | Se consultara con Alemania. No hay motivo de avería que provoque el "reinicio" de la vitrina
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posición 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posición 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales.
AC3 | SCALA | Funcionamiento errático de guillotina | Se recarga el programa del sash controller
AC3 | MC6 | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | Se recarga el programa del sash controller
AC3 | SCALA | Averías varias reportadas por el cliente | Después de una exhaustiva revisión las averías estaban mal reportadas, había una mala interpretación del orden de las vitrinas.
AC3 | SCALA | alarma por bajo caudal de extracción en la sala | Se detecto una mariposa que se había cerrado en un cuarto cerrado. Al abrirla el caudal de aire mejora para el conjunto de vitrinas y las alarmas desaparecen
AC3 | SCALA | No se puede manipular la luminaria a través de la botonera. No se aprecia regulación del caudal de extracción de aire. | Se corrige una anomalía en la instalación eléctrica y en la instalación del motor del dámper. Se configura correctamente la vitrina para 1500 secuflow
AC3 | SCALA | Funcionamiento errático de función botón (+) y luminaria | Se realizan numerosos descartes sin encontrar la razón de la avería. Vitrina en observación
AC3 | SCALA | Error de lectura de presión (-549 pa) | Sensor de presión de AC3 dañado. AC3 reemplazado
AC3 | SCALA | Funcionamiento errático de luces y función (+) en vitrina | Descarte de AC3, botonera, y cable de botonera sin éxito, avería pendiente
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | Ajustar el valor de salida de la señal de 0-10v al variador de frecuencia
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | Se detecta una chapaa desprendida en el conducto de entrada de aire al extractor. El cliente se encargara de la reparación.
AC3 | MC6 | Alarmas esporádicas por bajo caudal de extracción, posible baja capacidad del extractor general del laboratorio | Luego de medir las vitrinas, y medir el caudal en conducto del extractor, se detecta una insuficiencia de aire de extracción, se desconoce el caudal que pasa por las numerosas extracciones fijas
AC3 | MC6 | reconfigurar centralita compact de la campana de la sala de estufas. Reajustar el caudal de las vitrinas por petición del responsable de sala | Vitrinas reconfiguradas para repartir mejor el aire disponible en las salas de laboratorios. Mejoras de extracción en curso.
AC3 | SCALA | Funcionamiento errático de función botón (+) y luminaria | Se detecta una mala o incorrecta instalación del cable a tierra en el variador de frecuencia que al corregirla la vitrina funciona correctamente.
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | Fue necesario modificar el rango máximo de Hz del variador de frecuencia de la sala para mejorar el caudal de aire de extracción
AC3 | MC6 | Alarma constante de bajo caudal. La vitrina no funciona después de una avería eléctrica | Intentos de reiniciar el AC3 sin éxito. Reemplazo y configuración de un AC3 nuevo
AC3 | MC6 | Revisar / ajustar estado de las compuertas de impulsión de sala | Revisar / ajustar estado de las compuertas de impulsión de sala
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Reemplazo de AC3. firmware actualizado a 11.09g
AC3 | MC6 - Scala | reducir los tiempos de bajada automática de la ventana guillotina | reducir los tiempos de bajada automática de la ventana guillotina a 3min (original 1 min)
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Avería encontrada en la conexión a tierra del variador de frecuencia.
AC3 | SCALA | Vitrina no enciende | Seta de seguridad pulsada. Se desactiva. Se detecta un cable flojo en la bornera principal (X12). Cable reapretado y la vitrina funciona correctamente.
AC3 | SCALA | Vitrina no enciende | Seta de seguridad pulsada. Se desactiva. la vitrina funciona correctamente.
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | Tiempo excesivo de regulación del motor del dámper, se ha aumentado el tiempo de alarma, ajustado el desplazamiento del motor del dámper, y su tiempo de regulación
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | El motor del dámper no regula, no responde. Se reemplaza
AC3 | SCALA | Vitrina que raya los perfiles laterales al desplazarse la ventana guillotina | Se han hecho ajustes mecánicos en las varillas metálicas para restringir su salida y no rayar los perfiles
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | racores sucios en las mangueras de lectura de presión del dámper. Se limpian los racores y la vitrina funciona correctamente
AC3 | SCALA | vitrina no enciende | Seta de seguridad pulsada. Se desactiva. la vitrina funciona correctamente.
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | MC6 | El motor del dámper tarde mucho para cerrar | Se reduce el tiempo de respuesta del dámper de 2,5 a 2,3 seg
AC3 | MC6 | Alarma por bajo caudal en sensor colocado por el cliente | Se aumenta la consigna a 660 m3/h
AC3 | MC6 | La vitrina se reinicia esporádicamente. | Se flashea el AC3, avería repetitiva. Vitrina en observación para reemplazo del AC3
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | Sensor de presión de AC3 dañado (lectura de -450 Pa). AC3 reemplazado
AC3 | SCALA | Vitrina con luces de botones encendido y + parpadeando. | Error "Factory settings". Reiniciado el AC3.
AC3 | SCALA | Diferencial F1 salta | Equipo conectado a un tomacorriente supera el rango máximo de potencia del sistema eléctrico
AC3 | SCALA | Se empañan los cristales de la vitrina. Posible disminución de la extracción | Se aumenta la consigna a 650 m3/h
AC3 | SCALA | Vitrina con luces de botones encendido y + parpadeando. | Error "Factory settings". Reiniciado el AC3.
AC3 | SCALA | Alarmas por bajo caudal de extracción después de medio día | Verificar el variador por posible perdida de programación. Pendiente de confirmar
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | Se ha revisado toda la configuración de extracción y del motor del dámper. La vitrina vuelve a funcionar de manera correcta
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra automáticamente | se reemplaza la barrera fotoeléctrica tomándola prestada de la vitrina 1 del P0 L2
AC3 | SCALA | Barrera fotoeléctrica no funciona | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | motor de dámper descalibrado. Ajustar posición 0 - 80 grados
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra automáticamente | se reemplaza la barrera fotoeléctrica
AC3 | SCALA | arañazos en los perfiles laterales de la vitrina | corregir desplazamiento de las guías laterales de la ventana guillotina
AC3 | SCALA | Ruidos en movimientos ascendente y descendente de la guillotina | acción correctiva sobre el pin lateral de final de carrera de la guillotina
AC3 | SCALA | Guillotina muy dura para abrir o cerrar | centrar la ventana guillotina
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra automáticamente | EL usuario tiene bloqueada la barrera fotoeléctrica por necesidad.
AC3 | SCALA | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | Malla anti pájaros en el extractor llega de residuos acumulados. Se limpia y todas las vitrinas del grupo funcionan correctamente
AC3 | MC6 | Cajón del armario bajo de seguridad averiado. Rodamientos perdidos en sus carrileras | Reemplazo de las carrileras del cajón
AC3 | SCALA | topes de 500 mm rotos | Topes de 500 mm reemplazados
AC3 | SCALA | Guillotina Atascada arriba. Motor de dámper averiado | Guillotina corregida, correas encarriladas nuevamente. Motor de dámper reemplazado. Cristales atacados. Se cambia la configuración de secuflow a constante.
AC3 | SCALA | Cristales atacados | Se aumenta el caudal a 550 m3/h. se cambia la configuración de secuflow a constante.
AC3 | MC6 | guillotina no cierra automáticamente | barrera fotoeléctrica averiada. Se reemplaza y la guillotina recupera su función automática
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra automáticamente. La guillotina cierra por etapas. | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida. Ajustar sensor de presencia para eliminar el cierre por etapas.
AC3 | MC6 | Guillotina cierra por etapas | Ajustar sensor de presencia para eliminar el cierre por etapas
AC3 | MC6 | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Cable desconectado en garra izquierda
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra automáticamente | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | AC3 no responde a asignación de dirección ni a flasheo | Se reemplaza el AC3 y se corrige la avería
AC3 | SCALA | botón de luminaria en teclado que no responde | botón desarmado internamente. Se ha reemplazado
AC3 | SCALA | guillotina no cierra. Alarma roja | EL usuario obstruía la barrera fotoeléctrica, la guillotina funciona bien. El marchaparo del motor salta porque es de menor rango que el motor eléctrico que tiene instalado
AC3 | MC6 | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Switch de ventana horizontal averiado y se reemplaza
AC3 | MC6 | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Barrera fotoeléctrica no funciona | la barrera fotoeléctrica ha perdido el taco soldado donde va el tornillo de regulación, al reemplazar la barrera la vitrina funciona normalmente.
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | se han revisado todas las vitrinas y se les ha ajustado el 0-80º del dámper y el 0 del sensor de presión. Simultaneidad de sala 6 de 8. es necesario revisar la consigna del extractor.
AC3 | SCALA | Vitrinas parecen estar "colgadas" luego de una orden emitida por el panel táctil | Se revisa por señales de entrada de BMS, se reinicia elAC3-GC y todas las vitrinas.
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Ventana guillotina que se abre sola | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han desactivado las entradas up/down de la compact
AC3 | SCALA | Guillotina que al cerrar rebota y se abre. | Se ha dado mas arrastre usando los pins de teflón laterales.
AC3 | SCALA | guillotina que roza en su carrilera izquierda | Se ha centrado la guillotina usando los pins de teflón laterales.
AC3 | SCALA | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han desactivado las entradas up/down de la compact
AC3 | SCALA | Switch en ventana horizontal descolgado | se ha reinsertado el switch en sitio y funciona correctamente.
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva y reinicio esporádico | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han flasheado el AC3 y la compact
AC3 | SCALA | botón de meter las varillas de la guillotina con fisura | se ha reemplazado el botón
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva y reinicio esporádico | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han flasheado el AC3 y la compact
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | guillotina que roza en su carrilera izquierda | Se ha centrado la guillotina usando los pins de teflón laterales.
AC3 | MC6 | Instalar malla antepagaros pendiente en la salida del extractor | Instalar malla anti pájaros pendiente en la salida del extractor
AC3 | SCALA | no responde a regulación de caudal de aire | Se ha reinstalado el software original del AC3 para ir actualizándole hasta la nueva versión disponible. Se ha configurado el GC y la vitrina regula nuevamente el caudal
AC3 | SCALA | Vitrina que le parpadea la luz verde a la vez que la roja esta fija y se apaga. | Se detecta que el síntoma es referente a una duplicación en la red canbus de 1 GC. El AC3 tiene un defecto lógico y asume que hay 2 Gc en la red. Se reemplaza el AC3, se recarga el programa y OK
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | Después de varias comprobaciones por teléfono, se detecta que esta defectuoso el sensor de presión del AC3. Se reemplaza exclusivamente el sensor, y la vitrina vuelve a funcionar correctamente
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | Error Ac config data. Software actualizado
AC3 | SCALA | Ventana guillotina que se abre sola | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm y condición 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han desactivado las entradas up/down de la compact. Posible motor de guillotina averiado.
AC3 | SCALA | Ventana guillotina que se abre sola | La guillotina bota en su afán de cerrar y dispara la alarma naranja. Posible motor averiado. Re ajustar a 2.5 vueltas el punto 0 del potenciómetro del motor de guillotina.(tenia 1.5). En observación
AC3 | SCALA | Roza en perfil derecho. | Se ha centrado la guillotina usando los pins de teflón laterales.
AC3 | SCALA | Roza dentro de su carrilera derecha | He retirado el pin metálico. Solo centra usando el pin de teflón
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | Sensor de presión averiado en AC3. AC3 reemplazado
AC3 | SCALA | No cierra la ventana guillotina | Motor de guillotina averiado. reemplazado
AC3 | SCALA | Guillotina desalineada | Tope de 500 mm izquierdo ausente. Reemplazado
AC3 | MC6 | ruido proveniente de compuerta de extracción de sala | posible presencia de algún objeto extraño aspirado por algún conducto de las vitrinas de sala. No se consigue nada extraño
AC3 | MC6 | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | se comprueba un mal funcionamiento del motor de la guillotina y se reemplaza
AC3 | SCALA | vitrina que no enciende | avería que surge después de una tormenta eléctrica con aparato eléctrico. Se comprueba avería en el AC3 y el AC compact. Se reemplazan ambas centralitas y la vitrina vuelve a operación normal
AC3 | MC6 | Avería del sensor de presión del AC3 | Avería reincidente y detectada durante la revisión anual de 2013. se reemplaza el AC3
AC3 | SCALA | Funcionamiento irregular del motor de la guillotina | Potenciómetro averiado. Se ha reemplazado por uno nuevo
AC3 | SCALA | Funcionamiento irregular del motor de la guillotina | motor de la guillotina averiado, se ha reemplazado por uno nuevo
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | Posible sensor de presión en el AC3 defectuoso, observación
AC3 | SCALA | La compact pierde esporádicamente su versión de software | Observación por posible compact averiada
AC3 | SCALA | Iluminación no enciende | Botón de iluminación dañado en botonera. Botonera reemplazada
AC3 | SCALA | tope 500mm derecho roto | tope derecho reemplazado
AC3 | SCALA | no enciende bombilla botón 3 | bombilla fundida es reemplazada
AC3 | SCALA | Operación errática de ventana guillotina, se abre sola | Se revisa y se consigue desajustado el potenciómetro del motor de la guillotina. Se realiza el procedimiento de 0-500mm y se anula a todas las vitrinas de la sala la función "push- up/down"
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | Al revisar se detecta que los racores del dámper están rotos y las mangueras colgando. Se reemplazan todas las piezas rotas y la vitrina vuelve a funcionar. Se cambia de secuflow a caudal constante
AC3 | MC6 | reparaciones varias pendientes en vitrinas en varias salas de laboratorio | reparaciones varias pendientes en vitrinas en varias salas de laboratorio
AC3 | SCALA | Alarma roja esporádica en vitrina | tiempo excedido de regulación para caudal de aire en condición de guillotinas cerradas. Se aumenta el tiempo de alarma en la vitrina de 12 a 15 sg.
AC3 | SCALA | vitrina que no enciende | El AC3 no responde. La avería se reporta luego de una tormenta con aparato eléctrico fuerte. El AC3 esta averiado y se necesita reemplazarlo. Se oferta el precio para ello.
AC3 | SCALA | reemplazo planificado de AC compact de control de guillotina. | Se ha detectado que después de una incidencia eléctrica en el edificio se ha dañado la controladora de guillotina. Se realiza el reemplazo y funciona correctamente después
AC3 | MC6 | La vitrina no apaga, alarma roja esporádica de bajo caudal | Reparación pendiente de reemplazo de AC3. La vitrina recupera todas sus funciones
AC3 | SCALA | Baja luminosidad detectada en revisión de mantenimiento | Reemplazo de bombillas
AC3-SC3 | SCALA | Funcionamiento errático de ventana Guillotina | Posible avería de interpretación de datos del AC3 provenientes de la ACC de guillotina. Descartado ACC y Cable de conexión, ACC funciona bien por separado.. Observar malfuncionamiento para posible reemplazo de AC3.
AC3 | SCALA | Duda sobre caudal de aspiración | Caudal correcto, el usuario desea mas caudal, y se ha subido un poco hasta no perjudicar las vitrinas vecinas
AC3 | MC6 | No cierra la ventana guillotina | Barrera fotoeléctrica se encuentra averiada. Se reemplaza y se corrige la avería
AC3 | MC6 | Guillotina desnivelada | Topes 500 mm, ausentes, se instalan nuevos y se nivela.
AC3 | MC6 | Alarma esporádica de apertura máxima excedida | Se realiza ajuste de 0-100% de interruptores horizontales y del 0-500mm de la ventana guillotina. Se corrige la avería
AC3-SC3 | MC6 | No cierra la ventana guillotina | Barrera fotoeléctrica desalineada; se corrige y se revisa 0-500mm de la ventana guillotina. Se reemplaza el cable de comunicación entre AC3 y ACC. Se corrige la avería
AC3 | MC6 | reparaciones varias pendientes en vitrina de sala de laboratorio | Reemplazo de motor de guillotina. Avería corregida
AC3 | MC6 | Ventana guillotina no cierra automáticamente | Sensor de movimiento averiado. Se reemplaza y se corrige la avería.
AC3 | MC6 | Ventana guillotina no cierra automáticamente | barrera fotoeléctrica averiada. Se reemplaza y la guillotina recupera su función automática
AC3 | MC6 | alarma roja en vitrina | Revisión general de caudales en el conducto de caudal constante. Posible necesidad de aumentar ligeramente el caudal definido para extracción
AC3 | MC6 | Vitrina no acusa bajo caudal de Extracción | Corregir parámetro de margen de alarma movido durante revisión anual de mantenimiento
AC3 | MC6 | Usuarios aquejan de haberse incrementado el ruido de la vitrina (sonido de motor de dámper regulando) | Se reduce la velocidad y respuesta de regulación de l motor del dámper. Los usuarios aceptan el nuevo ruido.
AC3 | SCALA | Vitrina 1 no enciende. Vitrinas 2 y 3 en alarma roja | Se encuentra "colgado" el AC3 de la vitrina 1 por una baja tensión. Se reinicia. Se miden las vitrinas encontrando bajo caudal. Se recomienda hacer una mejora en la salida del extractor.
AC3 | SCALA | Se engancha la correa al cerrar. | Se revisa el desplazamiento de la correa en ambos sentidos, Se haba revisado en atención remota, todo en orden
AC3 | SCALA | Vitrina con aparente mal funcionamiento de extracción | Se revisa y todos sus parámetros y funciones variables están correctas
AC3 | SCALA | Arrastra la guillotina por un lado | Ventana guillotina desnivelada, corregido
AC3 | SCALA | Arrastra la guillotina por un lado | Se centra usando el pin de teflón
AC3 | SCALA | Alarma por apertura máxima excedida | Se realiza ajuste de 0-100% de interruptores horizontales y del 0-500mm de la ventana guillotina. Se corrige la avería
AC3 | SCALA | Arrastra la guillotina por un lado | Se centra usando el pin de teflón
AC3 | SCALA | Alarma por apertura máxima excedida | Se realiza ajuste de 0-100% de interruptores horizontales y del 0-500mm de la ventana guillotina. Se corrige la avería
AC3 | SCALA | Cuando están en reposo, una se mantiene en verde | Se revisa el cableado de señales y se corrigen las condiciones de entradas de señales de BMS
AC3 | SCALA | Cuando están apagadas las vitrinas, sale Error 44 en el display | Se revisa y se envía la consulta a fabrica
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | Mal uso de los usuarios
AC3 | SCALA | Vitrina no cierra automáticamente | Ajustar sensor de barrera fotoeléctrica
AC3 | SCALA | Alarma por apertura máxima excedida | Ajustar 0-500 de potenciómetro de guillotina
AC3 | SCALA | Alarma general en display | regular motor de compuerta de impulsión
AC3 | SCALA | Vitrina abre sola | Reemplazo de motor de guillotina. Avería corregida
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra automáticamente | Barrera fotoeléctrica averiada.
AC3 | SCALA | Guillotina desnivelada. Tope de 500mm izquierdo perdido | Tope reemplazado.
AC3 | SCALA | Guillotina desnivelada. Tope de 500mm derecho perdido | Tope reemplazado.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra automáticamente | Barrera fotoeléctrica averiada. Reemplazada y ajustada. corregida la avería. Avería detectada en revisión de 2013
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra automáticamente | Reemplazo de motor de guillotina. Avería corregida. Avería detectada en revisión de 2013
AC3 | SCALA | Sensor de presencia extraviado | Sensor de presencia instalado
AC3 | MC6 | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | Ajustar 0-500 de potenciómetro de guillotina
AC3 | MC6 | No cierra la ventana guillotina | guillotina desnivelada, Corregido. Barrera fotoeléctrica desalineada, corregido.
AC3 | MC6 | Guillotina desnivelada | guillotina desnivelada corregida, verificar 0-500mm, y 0-100% de switches de ventanas horizontales. Reemplazar topes de 500mm
AC3 | MC6 | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | Ajustar 0-500 de potenciómetro de guillotina. En observación. Posible motor de guillotina averiado
AC3 | MC6 | Alarma por apertura excedida | ajustar 0-500mm de guillotina y 0-100% de switches de ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | topes de 500 mm rotos | topes de 500mm reemplazados
AC3 | MC6 | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | Ajustar 0-500 de potenciómetro de guillotina. En observación. Posible motor de guillotina averiado
AC3 | SCALA | alarma roja en vitrina | Se encuentran descolocadas 1 de las tóricas negras de la zona de lectura de presión del dámper, se recolocan. El usuario pide personalizar los caudales con los botones (+) y (-)
AC3 | SCALA | Alarma roja esporádica en vitrina | La impulsión de los laboratorios no se ajusta a la demanda de aire de las vitrinas y se quedan sin aire, se aumenta el tiempo de alarma de 8sg a 30. se ajusta la impulsión
AC3 | MC6 | Alarma roja esporádica en vitrina | Se encuentra que el caudal de aire oscila porque oscila el variador de frecuencia y no alcanza el máximo caudal, SAT de Sauter encuentra ruido en la entrada de señal de la centralita y lo corrige
AC3 | SCALA | Avería en AC3 detectada en la puesta en marcha, debido a una avería eléctrica del cliente | Reemplazo de AC3 encontrado averiado durante la puesta en marcha por una avería eléctrica del cliente
AC3 | SCALA | Cliente que necesita que no haya caudal de aire estando la vitrina apagada para realizar ensayos. | Se verifica que apagada la vitrina no tiene caudal de aire.
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura máxima excedida | mal contacto encontrado en la garra izquierda. Ha sido necesario reemplazar la garra de seguridad
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura máxima excedida | cable desconectado en garra izquierda, ajustar 0-100% de switches de ventanas horizontales
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura máxima excedida | ajustar 0-100% de switches de ventanas horizontales
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura máxima excedida | mal contacto encontrado en la garra izquierda. ajustar 0-100% de switches de ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Alarma roja esporádica en vitrina | Se ha decidido aumentar la consigna de presión del conducto de 350 a 400 Pa. Se han reparado los switches de las ventanas horizontales por estar atascados
AC3 | SCALA | AC3 en modo apagado. Señal de entrada de BMS activa | Causa desconocida. AC3 reestablecido
AC3 | SCALA | Alarma roja esporádica en vitrina | Aumentar el tiempo de alarma de 8sg a 20 sg
AC3 | MC6 | AC3 no responde a asignación de dirección ni a flasheo | Reemplazo y configuración de AC3. La vitrina vuelve a funcionar
AC3 | MC6 | Después de reemplazo del AC3 se detecta que el motor del dámper no responde | Se reemplaza el motor del dámper después de reemplazar el AC3.
AC3 | SCALA | Alarma roja esporádica en vitrina | La impulsión de los laboratorios no se ajusta a la demanda de aire de las vitrinas y se quedan sin aire, se aumenta el tiempo de alarma de 8sg a 30. Janssen ajustara la impulsión
AC3-SC2 | MC6 | guillotina que no se detiene al estar cerrando y bloquear la barrera fotoeléctrica | Se pasa a la posición "OFF" el dipswitch 5 de la caja SC2
AC3 | MC6 | secuflow apagado. | Activar secuflow a petición del cliente
AC3 | MC6 | Alarma de servicio | Error "Factory settings" se reinicia la centralita usando el software para pc
AC3 | MC6 | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | Se ha reemplazado el motor de la guillotina y agregado su potenciómetro asociado a ese modelo de motor
AC3 | MC6 | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | Ajustar 0-500 de potenciómetro de guillotina. En observación. Posible motor de guillotina averiado
AC3 | SCALA | Vitrina no enciende después de recibir un derrame de agua sobre ella | Se reemplaza el transformador de voltaje en ambas. Se han dañado las centralitas AC3, y ACC. Se reemplazan y se soluciona la avería
AC3 | MC6 | la guillotina no cierra automáticamente | Motor de guillotina averiado. reemplazado
AC3 | SCALA | sensor de nivel de residuos averiado | Sensor reemplazado
AC3 | SCALA | Alarma roja esporádica en vitrina | La impulsión de los laboratorios no se ajusta a la demanda de aire de las vitrinas y se quedan sin aire, procedimiento para mediciones del cliente no se ajustan a las condiciones para una medición objetiva
AC3 | MC6 | Avería en sensor de presión de AC3 | Se ha reemplazado finalmente solo el sensor de presión llegando a un acuerdo con el responsable del lab. No se ofrece garantía pero el reemplazo es siempre efectivo
AC3 | MC6 | Alarma naranja de apertura máxima excedida | Fusible de alimentación de la caja SC2 fundido. Se reemplaza y queda corregido
AC3 | MC6 | Alarmas esporádicas por bajo caudal de extracción, posible baja capacidad del extractor general del laboratorio | Después de revisar los conductos, el lavador de gases, se determina que el motor eléctrico del extractor esta aumentando su consumo. Se esta averiando. Abel gestiona un motor nuevo para reemplazo
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | avería en motor de dámper, grados superiores a 90. tornillo de regulación atascado. Se reemplaza el motor del dámper
AC3 | SCALA | La vitrina no enciende | Avería en observación. Evidencia de derrames de agua sobre la vitrina. Se debe reemplazar el AC3. con el nuevo se corrige toda la avería
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra correctamente | se encuentra que esta averiado el motor de la guillotina. Se aprueba su reemplazo y con el motor nuevo se soluciona la incidencia
AC3 | MC6 | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | se verifica y ajusta el 0-500mm y se corrige un desnivel de la ventana guillotina
AC3 | MC6 | Alto ruido de extracción | Se verifica la vitrina y se comprueba que extrae correctamente.
AC3 | housing | Luminaria desprendida de Housing | Recolocar la luminaria del housing
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | error "Factory setting". EL error se elimina al verificar / ajustar el 0-500mm de la ventana guillotina y el 0-100% de las ventanas horizontales
AC3 | MC6 | reemplazo planificado de bombillas de luminaria por baja intensidad detectada en revisión anual | reemplazo planificado de bombillas de luminaria por baja intensidad detectada en revisión anual
AC3 | SCALA | Alarma roja esporádica en vitrina | La impulsión de los laboratorios no se ajusta a la demanda de aire de las vitrinas y se quedan sin aire, procedimiento para mediciones del cliente no se ajustan a las condiciones para una medición objetiva
AC3-SC2 | MC6 | Fusible de caja SC2 que se funde repetidamente | Se reemplaza la caja SC2 por una del cliente, se mantiene en observación para verificar su reincidencia. Posible avería en interruptor F4, o la caja anterior SC2 estaba averiada
AC3 | MC6 | botonera que no responde | botonera averiada. Se ha reemplazado y todo esta correcto nuevamente
AC3 | MC6 | guillotina descolgada | se ha roto la garra izquierda. Se reemplazan ambas garras de la guillotina y se deja armada la ventana guillotina sin averías
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | mal funcionamiento en motor secuflow. Comprobar funcionamiento de la señal digital de arranque en X117, el LED debe estar apagado y encenderse al subir la guillotina. Si esta fijo siempre existe avería en AC3. Cablear la señal a otra entrada digital y configurar el FAN a max:0 y MIN:0
AC3-SC3 | SCALA | Alarma naranja antes de los 500mm | Calibrar la posición 0-500mm de la guillotina
AC3-SC3 | MC6-SCALA | no funciona el sensor de movimiento. La ACC sash controller no acepta cargar parámetros | Centralita ACC sash controller averiada. La centralita ha sido reemplazada
AC3-SC3 | MC6-SCALA | Movimientos esporádicos de la ventana guillotina. | salida al motor de la guillotina de la centralita ACC sash controller averiada. La centralita ha sido reemplazada
AC4 | SCALA | error 003 | alarma por apertura máxima excedida, comprobar en el parámetro "dead área" que este en 70mm, comprobar el ajuste 0-100% de las horizontales; PCtoAC, save to EEPROM, y Reset.
AC4 | SCALA | error 020 | Si hay mas de 2 vitrinas cosidas, esta desconectado el cable entre centralitas AC4. verificar que sale de X24 y entra a X25, y así consecutivamente en cada AC4 de vitrinas. Si no están cosidas, eliminar el mensaje de la lista de "warnings".
AC4 | SCALA | error 021 | Error Secuflow. Comprobar si el motor secuflow funciona o debería plantearse subir la versión de firmware del AC4 a 1.16 o superior. Momentáneamente se puede quitar el error reseteando el AC4 por botonera o software
AC4 | SCALA | Pc no comunica con AC4 | comprobar caja negra, comprobar pines S1 (ambos abajo, o posición si hay mas de 2 vitrinas). Reiniciar el programa Check ac4.
AC4 | SCALA | Guillotina no funciona automáticamente | comprobar si esta bloqueada (color rojo) la barrera fotoeléctrica, limpiar soplando los agujeros. Probar interrumpiendo 2 veces la barrera (2 veces en rojo) si recupera la función automática
AC4 | SCALA | Error 101 | AC4 con perdida de parámetros, es necesario realizar la secuencia de reinicio para reestablecer el AC4 a dirección 38, y luego su parámetros de vitrina.
AC3 | MC6 | Presión -500Pa al hacer "Zero Point". | Desconectar en el programa AC3 el sensor de presión y repetir el Zero point, después volverlo a conectar. Si se repite la situación, reemplazar el AC3 o el sensor de Presión (según sea posible).
AC4 | SCALA | Pc no comunica con AC4 | comprobar la secuencia del menú de servicio (T1,T4,T2,T3, luego T4, T3, T2) debe salir el dibujo de un conector USB en display
Akkurat | Waldner | botón de encendido parpadea en verde | Alarma de estar a 45 días de reemplazo del filtro HEPA. Pulsar y mantener pulsado el botón de alarma hasta que deje de parpadear el botón de encendido.
Akkurat | Waldner | No enciende barrera iónica | realizar descartes de la caja de alto voltaje, comprobar que esta enciende su piloto verde de activación. Comprobar cambiando de salida de la caja azul la barrera iónica. Si nada de esto funciona, barrera iónica esta averiada
Akkurat | Waldner | No enciende barrera iónica | Comprobar la Caja "Azul", conectarla a un enchufe de la sala directamente desconectando la barrera iónica. Si la caja enciende (piloto verde encendido) la barrera iónica esta averiada, si no enciende, la caja de alto voltaje esta averiada
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | correa izquierda desprendida | Se ha roto la garra en 2. Se reemplaza la garra y se restaura la vitrina.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma roja en vitrina | Se reconfigura el nivel de alarma para bajo caudal del sensor PS9
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma por fallo en opción secuflow | se revisan y reaprietan todos los conectores para la función secuflow. Posible sensor averiado.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma por fallo en opción secuflow | se revisan y reaprietan todos los conectores para la función secuflow. Posible motor secuflow averiado.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | No funciona la alarma para bajo nivel de extracción | Se revisa y se detecta dañado el sensor PS9. Se reemplaza el sensor averiado y se deja para alarma en 440 m3/h. La vitrina funciona correctamente
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma por fallo en opción secuflow. Alarma roja por bajo caudal de extracción | se revisan y reaprietan todos los conectores para la función secuflow. Arranca sin mas problemas el motor de secuflow. Manguera rota en las tomas de presión del sensor PS9
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma roja en vitrina | Alguien o algo ha movido las mariposas independientes de regulación del caudal de extracción. Se ha fijado una nueva posición para todas
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Perfil recoge condensados dañado | Reemplazar el perfil de recoge condensados.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | La ventana guillotina no cierra automáticamente | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma roja en vitrina | Se revisa la instalación de extracción y se consigue una mariposa semicerrada intercalada, se consigue una parte aplanada del conducto de salida del pantalón de la vitrina
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma roja en vitrina | Malla anti pájaros en el extractor llega de residuos acumulados. Sin el pico de flauta funciona correctamente la vitrina. Se limpia la malla y se reinstala. Vitrina ok
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma roja en vitrina | Gran cantidad de depósitos aceitosos en la malla anti pájaros. El cliente limpiara el pico de flauta
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma por bajo caudal de extracción | problemas en componentes de extracción ubicados en la parte superior de la vitrina. Es necesario intervenir y reparar varios componentes.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma esporádica por bajo caudal de extracción | insuficiencia de extracción
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | El cliente desea comprobar el caudal de extracción de las vitrinas por recomendación del personal de prevención de riesgos laborales. Mercurio en el ambiente | A pesar que las vitrinas están algo mas bajas de caudal que el medido en la revisión anual, se encuentran dentro del caudal de consigna
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Perfil recoge condensados dañado | Reemplazar el perfil de recoge condensados.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Vitrina que da alarma por bajo caudal de extracción | Una salida de extracción que produce una perdida de carga es el motivo de la alarma, no hay caudal suficiente de extracción
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Salta el marchaparo | Bornera principal del motor eléctrico del extractor corroída completamente.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma roja en vitrina | Falta de aire, avería en extractor, esta desprendido de su base y roto el conducto de entrada.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Intercambio de extractores planificado con anterioridad. | Después del reemplazo, se revisa la vitrina y se comprueba que funciona perfectamente.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Correa derecha rota | Correas de ventana guillotina reemplazadas. Garras de seguridad reemplazadas, (rota la derecha)
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Guillotina Atascada arriba. | Se ha encontrado la garra de seguridad izquierda rota. Se han reemplazado ambas garras de seguridad. La guillotina funciona correctamente
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | no enciende el lavador de gases. | alarma en leds del lavador correspondiente a bajo nivel de agua. Electroválvula de llenado atascada. Se contacta a Friatec para reemplazo
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja esporádica en vitrina | Conducto flexible de entrada al extractor perforado. Se les sugiere reemplazar el conducto de extracción
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Restaurar la funcionalidad de las alarmas y sistema Waldner | Se reemplazan 3 de los 4 sensores de presión PS9. las alarmas vuelven a funcionar correctamente
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | no enciende el lavador de gases. | Se ha reemplazado la electroválvula del lavador de gases, se encuentra que esta aplastado el conducto de aire y no activa el lavador. Se reemplazara el conducto flexible de entrada al extractor
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | No enciende la alarma de apertura máxima excedida | Se reemplaza el interruptor de la alarma por estar averiado
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja esporádica en vitrina | NO se consigue motivo aparente. Se presume que en días de tormenta el aire hace contrapresión sobre la salida del extractor
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Actualizar el FAZ 2001 a FAZ 2008 | Se ha reemplazado el motor de la guillotina, el Faz2001, e instalado una Ac compact para el control de la guillotina
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Ajustar la presión de los sensores PS9 | Ajustar la presión de los sensores PS9
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | AeroEm | Alarma roja constante | Se verifica una deficiencia de caudal de aire de extracción, posible perdida de rendimiento en el extractor. Valoraran la búsqueda y reemplazo del mismo
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma roja en vitrina | Filtro del lavador de gases obstruidos. Se planifica una visita del técnico del lavador de gases
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma roja en vitrina | Conducto de salida del pantalón de la vitrina aplastado. Se les sugiere corregir la instalación de extracción
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Ausencia de alarma, sensor de movimiento desactivado. Barrrera fotoeléctrica dañada | Caja FAZ 2002 manipulada. Barrera fotoeléctrica reemplazada. Bocina de la botonera dañada. Reemplazo de botonera.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | La vitrina no enciende | Se verifica la instalación eléctrica y se rehace. Se desconoce la causa de las diferencias entre los planos y la instalación actual
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de manera constante | la caja SC2 esta totalmente desconectada, se conecta y se reemplaza un fusible quemado. Se reemplazan los switch de posición de la guillotina. Se reemplazan los topes de 500 mm rotos
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | La vitrina no enciende | Cable desconectado dentro del relé K1 en resistencia R3. El cable ha sido soldado y la vitrina funciona correctamente
FAZ 2008 | SCALA | Teclado sin respuesta a pulsaciones | Activación de botones T5, T4, T1. la vitrina luego funciona correctamente
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | se realiza el cambio planificado de motor. Se ajusta la apertura de la mariposa para reducir el ruido de la vitrina
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | Existe una perdida de caudal en el conducto, el extractor es compartido con otra vitrina no waldner. Se repara la perdida y la alarma desaparece. Caudal medido es correcto
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | insuficiencia de extracción. Se reviso y ha encontrado que el extractor giraba al revés.
FAZ 2008 | SCALA | Botones T4 y T5 desactivados | Usando el PC se activa la función de los botones
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | Ha debido ser reemplazado el faz en la izquierda por mal funcionamiento. Se manipulan las almohadillas del lavador para conseguir mejora del caudal, a la espera de servicio al lavador.
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | No tiene extracción finalizada.
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | No tiene extracción finalizada. Además salta el marchaparo del motor del extractor
FAZ 2008 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm. cable cortado reparado.
FAZ 2008 | SCALA | Botones T4 y T5 desactivados | Usando software para pc se activan los botones
FAZ 2008 | SCALA | Botones T4 y T5 desactivados | Usando software para pc se activan los botones
FAZ 2008 | SCALA | Botones T4 y T5 desactivados | Usando software para pc se activan los botones
FAZ 2008 | SCALA | No tiene alarma al superar los 500 mm de apertura de la guillotina | Usando el software para pc, se configura la alarma por apertura máxima excedida.
FAZ 2008 | SCALA | No funciona el botón T1 para encendido. Topes de 500 mm rotos | Se activa el botón T1 con el software para pc. Topes de 500 mm reemplazados
FAZ 2008 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | turbina del extractor rota. Necesario reemplazo
FAZ 2008 | MC6 | alarma roja en vitrina | reemplazo planificado del motor eléctrico del extractor.
FAZ 2008 | SCALA | No enciende la botonera | conexiones incorrectas en la instalación eléctrica del FAZ con la luminaria y extracción. Relé de la luminaria dañado. Es necesario corregir la instalación eléctrica
FAZ 2008 | SCALA | La vitrina no enciende | No le llega corriente al FAZ. Transformador de corriente Averiado. Reemplazado
FAZ 2008 | SCALA | Alarma naranja por apertura máxima excedida | Se detecta el conector de entrada de la posición de la guillotina en el enchufe equivocado (X6). Se conecta en su sitio (X3)
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | FAZ averiado. Se reemplaza y se verifica que el caudal es correcto. Topes 500 mm instalados nuevos
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | Después de medidas varias, se detecta que los volúmenes de extracción en las vitrinas son muy bajos, avería en el extractor termina de definir su reemplazo necesario por uno mayor
FAZ 2008 | SCALA | La vitrina no enciende | Botón marchaparo en posición apagado. Se enciende y la vitrina funciona. Se revisa el caudal y funciones de la vitrina encontrando todo ok
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | Revisando la totalidad de la vitrina se encuentra una manguera de toma de presión cortada. Se detecta que hubo trabajos en el techo falso. Se reconecta la manguera y la vitrina funciona de nuevo
FAZ 2008 | SCALA | No funciona la alarma de la vitrina | Se revisan los componentes y se ha debido reconfigurar la opción del motor de secuflow en el FAZ. Se habían perdido algunos valores de la programación. Se corrigen y la vitrina funciona.
FAZ 2008 | SCALA | La vitrina no enciende el extractor | Avería en Relé X11. la función y el cableado se pasa al relé X13
FAZ 2008 | MC6 | La botonera no responde de manera correcta | Se atascan los botones. La botonera se reemplaza por una nueva
FAZ 2008 | SCALA | El teclado no responde apropiadamente a la pulsación de las teclas | Mal contacto en el conector del teclado, se reemplaza el teclado por uno nuevo y se soluciona la avería
FAZ 2008 | SCALA | No funciona el botón T1 para encendido. | Usando el PC se activa la función del botón.
FAZ 2008 | SCALA | La botonera no responde . | Se detecta desconectada la botonera. Una vez conectada la vitrina funciona correctamente.
FAZ 2008 | SCALA | Alarma esporádica de bajo caudal de extracción | Posible malfuncionamiento del lavador de gases. Se revisa el caudal de la vitrina sin encontrar insuficiencia. Vitrina en observación por estado de luces del lavador de gases
FAZ 2008 | MC6 | La ventana guillotina no cierra automáticamente | Barrera fotoeléctrica desalineada. Corregida
FAZ 2008 | MC6 | La botonera no responde de manera correcta | Se realizan algunos ajustes mecánicos en la botonera para mejorar la respuesta de los botones
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | Corto circuito en FAZ 2008 debido a derrame de agua sobre la centralita. FAZ reemplazado
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | Flexible obstruido, HIB corregirá la anomalía de la instalación
FAZ 2008 | SCALA | Alarma esporádica por bajo caudal de extracción | Insuficiencia de aire detectada en la instalación, HIB revisara y corregirá lo necesario para aumentar el caudal disponible a la vitrina
FAZ 2008 | MC6 | Presunto bajo caudal de extracción | Después de medidas varias, se detecta que los volúmenes de extracción en las vitrinas esta justo en su consigna lo ligeramente debajo de la misma. Se evalúa reemplazo de extractores
FAZ 2008 | SCALA | Se apaga el extractor | El cliente detecto el motor eléctrico con derivación eléctrica. Se han reemplazado de nuevo los topes de 500 mm. Se ha reemplazado los racores de presión (+) y el transformador de voltaje
FAZ 2008 | SCALA | topes de 500 mm rotos | Topes de 500 mm reemplazados
FAZ 2008 | SCALA | rastro de condensados dentro de vitrina | efecto "pared fría" desarrollándose en la vitrina, se hará una mejora en el extractor.
FAZ 2008 | MC6 | comprobación de caudales en las vitrinas | caudales bajos, se realiza un reemplazo del extractor de la vitrina 2, luego de ya haber reemplazado el extractor de la vitrina 1. Los caudales son correctos ahora
FAZ 2008 | MC6 | la vitrina no enciende a través de uso de la botonera | FAZ averiado. Se reemplaza y se verifica que el caudal es correcto
FAZ 2008 | SCALA | No hay corriente 230V en los enchufes | Debido a la antigüedad de la instalación eléctrica de la facultad no existe la configuración necesaria para 230V en enchufes. Se hace un puente provisional entre fase-neutro para obtenerlo.
FAZ 2008 | SCALA | vitrina con alarma por bajo caudal de extracción esporádico | Se ha hecho una leve mejora en la sujeción de la salida del conducto flexible del pantalón
FAZ 2008 | SCALA | Vitrina que reportan ha tenido una gotera por el cristal de la luminaria | Se revisan todas las posibles causas, se revisa el techo falso y no se consigue rastro de humedad proveniente del techo. Se mantendrá la observación de la vitrina
FAZ 2008 | MC6 | Vitrina con alarma en el lavador de gases | Nos explican que la alarma se debe a un aviso de haber tenido bajo nivel de agua en el deposito. Hubo reparaciones en el edificio que ameritaron un corte en el servicio.
FAZ 2008 | MC6 | La vitrina no da la alarma al superar los 500 mm de apertura | revisar / ajustar posición 0 - 500 mm
FAZ 2008 | MC6 | Esporádicamente no arranca el extractor. | Presumiendo de posible presencia de humedad, se revisan todas y cada uno de los terminales y conexiones eléctricas. Todo se reaprieta pero no se consigue motivo alguno. Queda en observación
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | Se detecta que la alarma corresponde a avería en los valores de operación del secuflow. Se recarga el software y la vitrina vuelve a la operación normal
FAZ 2008 | Housing | Alarma roja en botonera del housing | Revisando los caudales se detecta que el mismo es insuficiente. Se elimina la cola de salida del extractor para aumentar el caudal y se logra una leve mejoría, Se prevé un reemplazo del extractor
FAZ 2008 | SCALA | vitrina que no enciende | Se revisa la instalación y se detecta que procede en un comienzo de una avería del transformador de voltaje, luego se confirma que debió haber saltado algún diferencial y la vitrina funciona correctamente
FAZ 2008 | SCALA | Reemplazo planificado de extractor | Reemplazo planificado del extractor completo
FAZ 2008 | SCALA | Comprobar nivel de ruido después de instalar una mariposa antes de la entrada de l extractor | Se reduce el caudal (1116 a 744) aunque se aumenta ligeramente el ruido.
FAZ 2008 | SCALA | Vitrina con deterioro visible en su interior | Se hacen mediciones dando una vitrina con extracción muy superior a la consigna. Se toman fotos del trazado del conducto, y se hacen consultas con Wangen
FAZ 2008 | SCALA | Vitrina con alarma roja esporádica | Recolocar las mangueras de toma de presión, ajustarlas, Ajustar el C Factor para que se acerque a lo medido de manera manual con el anemómetro
FAZ 2008 | SCALA | Días después del commissioning se detecta un malfuncionamiento de la salida MODBUS del FAZ. | Reemplazo del FAZ 2008. avería corregida
FAZ 2008 | SCALA | Flexible desprendido de entrada al extractor | reemplazo de flexible, avería corregida
FAZ 2008 | SCALA | se encontró en la revisión la malla antepagaros del extractor obstruida | Se limpio y mejoro el caudal de extracción
FAZ 2008 | SCALA | Guillotina no cierra automáticamente | Barrera fotoeléctrica desalineada. Ajustada y corregida la avería
FAZ 2008 | SCALA | Alto consumo de agua en el neutralizador Quimipol | avería en sensor de alto nivel de agua. Múltiples intervenciones (30Oct2014, 9dic2014, 22Ene2015, Julio2015). Finalmente se reemplazan los sensores de nivel por un nuevo modelo
FAZ 2008 | SCALA | La botonera enciende todas las luces en los botones de manera intermitente al encender la alimentación con los interruptores magnetotérmicos | avería en transformador eléctrico (pequeño). Se instala un nuevo transformador (grande). Se corrige la avería
FAZ 2008 | SCALA | Reemplazo programado de extractor de aire | Reemplazo programado de extractor de aire
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | reemplazo planificado del motor eléctrico del extractor.
FAZ 2008 | SCALA | La botonera enciende todas las luces en los botones de manera intermitente al encender la alimentación con los interruptores magnetotérmicos | avería en transformador eléctrico (pequeño 1A). Se instala un nuevo transformador (grande 2.7A). Se corrige la avería
FAZ 2008 | MC6 | Alarma roja esporádica en vitrina | No se puede comunicar con la vitrina. Centralita inestable en valores leídos. Se reemplaza el FAZ y se corrige la incidencia
FAZ 2008 | MC6 | Alarma roja constante | se verifica que la alarma corresponde a bajo caudal de extracción. Se encuentra obstruida la malla anti pájaros del extractor, al limpiarle se corrige la avería
FAZ 2008 | SCALA | La botonera enciende todas las luces en los botones de manera intermitente al encender la alimentación con los interruptores magnetotérmicos | avería en transformador eléctrico (pequeño 1A). Se instala un nuevo transformador (grande 2.7A). Se corrige la avería
FAZ 2008-SC3 | SCALA | La vitrina se apaga cuando se comienza a mover la ventana guillotina | Fuente de alimentación averiada o inferior a 2.7A, el motor de guillotina hace pico de consumo y hace saltar la electrónica, es necesario reemplazar la fuente de alimentación
FAZ 2008-SC4 | SCALA | La vitrina se apaga cuando se comienza a mover la ventana guillotina | Fuente de alimentación averiada o inferior a 2.7A, el motor de guillotina hace pico de consumo y hace saltar la electrónica, es necesario reemplazar la fuente de alimentación
Lavador de Gases | Friatec C90, C54, C180 | No entra agua al lavador | Comprobar que los sensores de nivel estén conectados en su conector indicado y bien conectado, si es así, es posible que haya un corto interno en el conector de uno de los sensores dentro de la caja de control
Lavador de Gases | Friatec C90, C54, C180 | No arranca el motor del lavador. | No hay aire de extracción o la sonda de presión negativa tiene la manguerita de lectura de presión desconectada o obstruida. Posible sonda de presión negativa averiada.
Lavador de Gases | Friatec C90, C54, C180 | No entra agua al lavador | Comprobar vaciando el interior del lavador que no entra agua apagado, si entra agua es posible que la electroválvula de llenado este atascada en abierto.
Lavador de Gases | Friatec C90, C54, C180 | No drena el lavador de gases | Posible obstrucción en el drenado del lavador. Explorar meter aire a presión o desatascar con ventosa.
Lavador de Gases | Friatec C90, C54, C180 | Nivel alto de agua - Alarma roja en vitrina de gases. | Cantidad excesiva de agua dentro del lavador. Drenar agua. Comprobar funcionamiento de la electroválvula de llenado, es posible que apagado suba el nivel poco a poco, si esto ocurre es necesario reemplazar la electroválvula de llenado
Neutralizador | Friatec C100 | No bombea - drena el interior del tanque | Comprobar la sonda de pH externamente en agua de grifo, cambiar el agua hasta que lea entre 6.5 y 9pH, hasta entonces comienza el vaciado
ERLAB | Todos con electronica via IP | 1 pitido / 1 parpadeo de luminaria | Tiempo de mantenimiento alcanzado. Solo accesible por la interfaz ERLAB. No aplica en vitrinas con molecode.
ERLAB | Todos con electronica via IP | 2 pitidos / 2 parpadeos de luminaria | Alarma por baja velocidad de aire. Comprobación: Después de hacer la calibración del anemómetro, abrir todas las cubiertas posibles para hacer caer la velocidad de aire y comprobar
ERLAB | Todos con electronica via IP | 3 pitidos / 3 parpadeos de luminaria | Alarma de filtración, valor Trigger alcanzado. Comprobación: colocar un trapo humedecido en disolvente (alcohol, acetona) debajo del ventilador que posee el sensor, esperar la alarma. Verificar valor trigger de alarma
ERLAB | Todos con electronica via IP | 4 pitidos / 4 parpadeos de luminaria | Alarma de ventiladores. Comprobación: colocando 3000-3200 rpm el setpoint de los mismos para que salte la alarma
ERLAB | Todos con electronica via IP | 5 pitidos / 5 parpadeos de luminaria | Alarma aviso de reemplazo de sensor molecode. Al reemplazarlo debe actualizarse la fecha del mismo.

## i-SAT-EN
controller | model | symptom | experience
AC2-SC2 | MC6 | Sash motor failure | Sash motor replaced
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Setpoint increase | FAZ 2001 Box. Dip switch 1-4. Switch switch 1 to ON. Prepare the new flow rate to be assigned; press the power button when ready. Return switch 1 to OFF.
AC2 | MC6 | Unresponsive keypads on 6 FC | There is no power to the AC2 outlets in the FC. There is an electrical connection in FC 8 in the room that is loose.
AC2 | MC6 | FC won´t turn ON | The EEPROMs were ruled out as malfunctions without success. The AC2 was replaced.
AC2 | MC6 | Low volume red alarm, Light barrier not working | After ruling out other possibilities and finding the damper motor (with integrated sensor) faulty, it was replaced. The photoelectric barrier and the 500 mm stops were also replaced.
AC2 | MC6 | Red alarm on FC | tubbing clean up, fittings clean up and /or replacement, damper motor regulation
AC2 | MC6 | Red alarm on FC | Zero degrees adjustment. Zero pressure adjustment. Tubbing and fittings clean up
AC2 | MC6 | Red alarm on FC | Damper motor damaged
AC2 | MC6 | FC won´t turn ON | Power fuse not properly seated in its fuse holder. Fault corrected.
AC2 | MC6 | Esporadic red alarm on FC | Damper motor potentiometer malfunction. Reports 90 degrees of opening. Damper motor replaced.
AC2 | MC6 | Red alarm on FC | Red alarm due a high air volume, damper motor doesn´t regulate due debris excess inside of it. the Fc was set to constant volume (flap open to 90 degrees) while damper was schedule for replacement.
AC2 | MC6 | Exhaust damper doesn´t work properly | The room air damper motor has been replaced. A wire in the wrong position was interfering with its proper operation; this has been detected and corrected.
AC2 | MC6 | Exhaust damper doesn´t work properly | Fault in the analog output of AC2. AC2 must be replaced to correct the problem.
AC2 | MC6 | Red alarm on FC | AC2 found "Frozen" reset made by pc software and fix it.
AC3 | SCALA | FC immediately request maximum flow just when it´s ON | Check for possible pressure loss in the extraction line.
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | Elements were found out of position or disconnected on the FC with the Gc control everything was set on position and goes back to normal mode operation
AC3 | SCALA | Frequency variator doesn´t change it´s Hz on demand | The group controller program is reloaded.
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | GC info get missing, re loaded and back to normal operation
AC3 | MC6 | On the Keypad, the power button is flashing yellow and unresponsive. The AC/DC voltage transformer light is flashing green, and the AC3 power input light is flashing orange. | The voltage transformer is damaged. Replace it.
AC3 | MC6 | It does not recognize the electronic controller's database. | Faulty connection cable, check pins or connectors inside the serial connector
AC3 | MC6 | Light barrier doesn´t work | Check the red and blue wire connector of the right sensor for 24V
AC3 | MC6 | Air volume reading shows pressure peaks without damper´s angle variation. | Electronic controller malfunction
AC3 | MC6 | The flow rate measured by the air velocity does not correspond to the flow rate measured by the electronics. | If the value read on the anemometer is higher, the flow rate is adjusted in the program, in the flow rate menu, by entering the value read in the "TOP" value (note, in DB9 it is "bottom")
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The voltage is checked in the closing direction of the sash. It is usually 14V.
AC3 | SCALA | Not enough air on Fc, analogue 0-10V output need to be raise for the frequency variator | We check for the analog outputs (X113 on AC3, and X132 on ACC). Depending on air demand, it is raised or lowered to send less or the full 10V.
AC3 | SCALA | power supply failure while online status cause AC3 error "Factory settings" message | Re-flash AC3 with the same version it had, and then transfer the necessary information.
AC3 | MC6 | Red alarm by high air volume | Damper turning check, the inner gear seems to be stuck, FC on observation
AC3-SC3 | SCALA | erratic sash window function, sash motor doesn´t work properly, potentiometer values changes too much | The new motor was tested in the air and replaced. The fluctuating readings were due to a faulty communication cable between the AC3 and ACcompact.
AC3 | MC6 | FC switched ON, the alarm immediately goes ON. | Software error "cable break sash position" After checking the cables and continuity, the SC2 guillotine motor control box was opened and a blown fuse was found
AC3 | SCALA | No info to BMS | During the connection checks, a malfunction of the FC Modbus module is suspected.
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | The pressure reading hose was disconnected in a Fc on the set of 4, causing a drop in flow rate in the duct. Corrected.
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | Defective fittings replaced. The AC3 is not responding correctly and has been replaced. The position 0 to 500 mm. Is adjusted
AC3 | MC6 | Open sash alarm | 0 - 500mm position adjusted
AC3 | MC6 | Sash windows open by itself | A misalignment of the guillotine is corrected, The 0 - 500 mm is adjusted
AC3 | MC6 | Red alarm on FC. Sash won´t close | Exhaust fan outlet obstructed by debris buildup. It has been cleaned. The photoelectric barrier has been adjusted. The sash motor gear is faulty. The motor has been replaced.
AC3 | MC6 | Open sash alarm | 0 - 500mm position adjusted and the 0-100% from horizontal windows
AC3 | MC6 | Red alarm on FC. Sash won´t close | The alarm was triggered by accumulated debris at the exhaust fan outlet of the FC. The barrier's emitter sensor is damaged. It has been replaced.
AC3 | SCALA | Decrease mode ON | Update software, turn off BMS power mode option
AC3 | SCALA | Fc turns ON and then goes OFF | Exhaust fan Start-Stop protection is lower range than necessary
AC3 | SCALA | Light barrier doesn´t work | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
AC3 | SCALA | Fc turns ON and then goes OFF | Exhaust fan Start-Stop protection is lower range than necessary
AC3 | MC6 | Condensation inside and outside the FC due to a possible water spill from the gas scrubber | The fume scrubber was inspected and ruled out. The spill is presumed to have originated from a water leak from the roof.
AC3 | MC6 | Gases accumulate inside the room. | The room's exhaust damper is closed. Its configuration is checked and the damper's control unit is recharged.
AC3 | SCALA | Open sash alarm, light barrier doesn´t work, sash windows doesn´t work properly, sash window switches doesn´t work | Loose connector between belt and AC3.
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | There have been modifications to the Fc next to it, reducing the airflow to the Waldner FC group. The frequency drive has been increased to 42.80 Hz.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The sash motor is ruled out as the problem. The potentiometer is not indicating the correct position. The sash motor is being replaced.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The pulleys on the back plate of the sash motor have come loose. The damaged parts of the sash motor are being replaced.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The pulleys on the back plate of the sash motor have come loose. The damaged parts of the sash motor are being replaced.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
AC3 | SCALA | Unlevel sash window | Belt length adjusted
AC3 | SCALA | On and (+) button blinking on keypad | factory settings error. Rebooted AC3.
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | analogue output to the frequency adjusted drive
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | Damper motor doesn´t work, it´s replaced
AC3 | MC6 | Sash won´t close | 0 - 500mm position adjusted and the 0-100% from horizontal windows
AC3 | MC6 | Sash won´t close, movement sensor wiring in poor condition | 0 - 500mm position adjusted and the 0-100% from horizontal windows. Motion sensor cable replaced
AC3 | MC6 | Red alarm by high air volume | Damper turning check, the inner gear seems to be stuck, FC on observation
AC3 | SCALA | No info to BMS | During inspections of the connections throughout the installation, up to the control room, a loose cable was detected in the Waldner-Client management PLC. It was reconnected, resolving the fault.
AC3 | SCALA | customer complains about high air volume | A flap valve is installed in the extraction duct to regulate the airflow.
AC3 | MC6 | Red alarm for low air volume and open sash alarm | AC3 found damaged from an FC. All 0-500mm position was adjusted to the rest of FC
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | Damper flap stuck due the debris inside of it.
AC3 | SCALA | Sash won´t close | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Sash motor potentiometer adjustment.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
AC3-SC2 | MC6 | Fc is switched on, the orange alarm immediately goes OFF | The SC2 box is checked and the blown power fuse is detected
AC3 | SCALA | Red and green color alarm blinking | Factory settings error. Firmware updated to 11.09p
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | GC info get missing, re loaded and back to normal operation
AC3 | SCALA | Unresponsive keypad | After ruling out the wiring and contacts, the AC3 is replaced and the firmware is updated (AC3 + ACC)
AC3 | SCALA | Red and green color alarm blinking | Factory settings error. Firmware updated to 11.09t
AC3 | MC6 | Unlevel sash window, broken belt from safety locks | Reattach the belt to the safety lock and reposition the sash, synchronizing it with the secondary sash
AC3 | MC6 | Sash won´t close | 0-500mm position adjusted
AC3 | MC6 | Sash won´t close | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
AC3 | SCALA | Red and green color alarm blinking | Factory settings error. New MDB created manually with software 11.05h
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0-500 mm and condition 0-100% of the horizontal window switches
AC3 | SCALA | Noise on keypad | The control panel is checked, the contacts are cleaned, but nothing is achieved.
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0 - 500 mm
AC3-SC3 | SCALA | Sash controller failure | Acc sash controller replaced
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0 - 500 mm
AC3 | SCALA | On and (+) button blinking on keypad | factory settings error. Rebooted AC3.
AC3 | SCALA | Unlevel sash window | Belt length adjusted
AC3 | SCALA | Sash won´t close | Adjust the sash position value from 0 to 500mm
AC3 | SCALA | Sash window close by itlself | Motion sensor faulty. Replaced
AC3 | SCALA | Fc is switched on, the orange alarm immediately goes OFF | Exhaust fan Start-Stop protection is lower range than necessary
AC3 | SCALA | Red and green color alarm blinking | Factory settings error. AC3 replaced in display case 2 (2100mm)
AC3 | MC6 | Red alarm on FC. Sash won´t close | Tubbing and fitting clean up, SC2 controller check and found 2 burn fuses, they were replaced. frecuency drive was raise to 49Hz
AC3 | MC6 | Red alarm by high air volume | Finally, the damper motor was replaced because it repeatedly lost its 0-80 degree calibration.
AC3 | SCALA | Esporadic red alarm on FC by low air volume | The pressure tubbings and fittings have been cleaned, and the damper motor opening has been checked. The FC is working correctly.
AC3-SC2 | MC6 | Sash window close too slow | The sash motor is discarded. The 5V to 24V selector is changed. Its limit switch is adjusted.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The sash motor is ruled out. It was found that the sash does not close when the motion sensor is connected. The motion sensor is replaced.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The sash motor was discarded and found to be damaged. It was replaced and its 0-500 mm range was adjusted.
AC3 | MC6 | Light barrier doesn´t work | Broken wiring inside the right side of the sash window. The wiring has been replaced.
AC3 | MC6 | Secuflow pressure sensor failure | Tubbings with restriction. The tubbing is being replaced because it is not possible to access the back of the FC to check the restriction.
AC3-SC2 | MC6 | Sash won´t close | A blown fuse is detected in box SC2
AC3 | SCALA | Sash window stops at some point while closing | It was discovered that the motion sensors were preventing the sash from closing. The automatic closing time was reduced from 3 minutes to 1 minute.
AC3-SC3 | MC6 | Sash won´t close | 0 - 500mm position adjusted. Firmware version update on Sash controller unit (ACC stand Alone)
AC3 | MC6 | Sash won´t close | It has been determined that the motion sensors are preventing the guillotine from closing. This has been explained to the user.
AC3-SC3 | MC6 | Sash won´t close | 0 - 500mm position adjusted. Firmware version update on Sash controller unit (ACC stand Alone)
AC3-SC3 | MC6 | Sash won´t close | 0 - 500mm position adjusted. Firmware version update on Sash controller unit (ACC stand Alone)
AC3 | SCALA | Red and green color alarm blinking | Factory settings error. Frequency converter removed for troubleshooting.
AC3 | SCALA | Weird noises while Fc is OFF | Unintentional movements of the damper motor while the engine was off. After several tests, it was decided to replace the AC3, which resolved the problem.
AC3 | SCALA | Sash window derailed | Reattach the belt to the safety lock and ask for help to reposition the sash and synchronize it with the secondary sash.
AC3 | SCALA | AC3 and Sash controller failure. Water spill over FC | Internal damage to the control units. The control units had to be replaced.
AC3 | SCALA | Sash window close too slow | Sash motor replaced. Failure gone
AC3 | SCALA | Broken 500mm stoppers | 500 mm stops replaced
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The 0 - 500 mm was adjusted, the sash motor's end of track, and the horizontal windows.
AC3 | MC6 | Horizontal switch doesn´t work | 0-100% horizontal windows adjusted
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The 0-500 mm position was adjusted, the sash motor's limit switch, and the 0-100% horizontal windows are adjusted. The motion sensor is damaged; it can be swapped with one from FC 13.
AC3 | MC6 | Open sash alarm | 0 - 500mm position adjusted and the 0-100% from horizontal windows
AC3 | MC6 | Horizontal switch doesn´t work | 0 - 500mm position adjusted and the 0-100% from horizontal windows
AC3-SC2 | MC6 | Sash won´t close | The 0-500 mm position, the guillotine motor's end of track, and the 0-100% horizontal windows were adjusted. SC2 sash controller may be faulty.
AC3 | MC6 | Erratic alarm with no reason, like a reset | We will consult with Germany. There is no known malfunction that would cause the FC to "reset".
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The 0-500 mm position, the guillotine motor's end of track, and the 0-100% horizontal windows were adjusted.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The 0-500 mm position, the guillotine motor's end of track, and the 0-100% horizontal windows were adjusted.
AC3 | SCALA | Erratic movements of the sash window | The sash controller program is reloaded.
AC3 | MC6 | Erratic movements of the sash window | The sash controller program is reloaded.
AC3 | SCALA | Several issues reported by customer | After an exhaustive review, the breakdowns were incorrectly reported; there was a misinterpretation of the order of the display cases.
AC3 | SCALA | Red alarm for low room air volume | A flap valve was detected in a closed position. Opening it improved airflow to the FC and the alarms disappeared.
AC3 | SCALA | Light button on keypad unresponsive. No air volume regulation | An anomaly in the electrical installation and the damper motor installation has been corrected. The FC is now correctly configured for 1500 Secuflow.
AC3 | SCALA | Erratic function of (+) button and ligth button at keypad | Numerous troubleshooting steps were performed without finding the cause of the malfunction. FC under observation.
AC3 | SCALA | 500 Pa error reading | AC3 pressure sensor damaged. AC3 replaced
AC3 | SCALA | Erratic function of (+) button and ligth button at keypad | Discarding AC3, pushbuttons, and pushbutton cable unsuccessfully, fault pending
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | analogue output to the frequency adjusted drive
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | There was a plate loose into the air system next to the exhaust fan. Customer will take care of it.
AC3 | MC6 | Esporadic red alarm on FC by low air volume, Lab´s exhaust fan suspect for low performance | After measuring the FC´s and the airflow in the extractor duct, an insufficient amount of extraction air was detected; the airflow through the numerous fixed extraction points is unknown.
AC3 | MC6 | Electronics reconfigured at labroom. Air volume change request by customer | Reconfigured Fc´s to better distribute available air in laboratory rooms. Extraction system improvements underway.
AC3 | SCALA | Erratic function of (+) button and ligth button at keypad | A bad or incorrect installation of the ground wire in the frequency inverter is detected; when corrected, the FC works correctly.
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | It was necessary to modify the maximum Hz range of the room's frequency inverter to improve the extraction airflow.
AC3 | MC6 | Red alarm always, after a electric failure | Unsuccessful attempts to restart the AC3. Replacement and configuration of a new AC3.
AC3 | MC6 | Check / adjust room dampers | Check/adjust the status of the room's supply dampers
AC3 | SCALA | Red and green color alarm blinking | Factory settings error. AC3 replacement. Firmware updated to 11.09g
AC3 | MC6 - Scala | Closing sash window time delay adjustments | Reduce the automatic down time of the sash window to 3 minutes (original 1 minute)
AC3 | SCALA | Red and green color alarm blinking | Fault found in the grounding connection of the frequency converter.
AC3 | SCALA | FC won´t turn ON | Safety button pressed. Deactivated. A loose wire was detected at the main terminal block (X12). The wire was tightened and the FC is now working correctly.
AC3 | SCALA | FC won´t turn ON | Safety button pressed. Deactivated. FC functions correctly.
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | Excessive damper motor regulation time; alarm time has been increased, damper motor displacement adjusted, and its regulation time adjusted.
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | Damper motor doesn´t work, it´s replaced
AC3 | SCALA | Sash window scratches on side profiles on it´s way up / Down | Mechanical adjustments have been made to the metal rods to restrict their extension and prevent scratching the profiles.
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | Dirty fittings on the damper's pressure reading hoses. The fittings are cleaned and the FC works correctly.
AC3 | SCALA | FC won´t turn ON | Safety button pressed. Deactivated. FC functions correctly.
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0-500 mm and condition 0-100% of the horizontal window switches
AC3 | MC6 | Damper motor takes too much to close | The damper response time is reduced from 2.5 to 2.3 seconds
AC3 | MC6 | Red alarm for low air volume sensor from the customer | Setpoint raised to 660 m3/h
AC3 | MC6 | Esporadic FC reset. | AC3 was flash, a recurring fault. FC under observation for AC3 replacement.
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | AC3 pressure sensor damaged (reading -450 Pa). AC3 replaced
AC3 | SCALA | On and (+) button blinking on keypad | factory settings error. Rebooted AC3.
AC3 | SCALA | Electrical protection F1 goes OFF | The equipment connected to an electrical outlet exceeds the maximum power range of the electrical system.
AC3 | SCALA | The Fc is fogging up. Possible decrease in ventilation. | air setpoint was raised to 650 m3/h
AC3 | SCALA | On and (+) button blinking on keypad | factory settings error. Rebooted AC3.
AC3 | SCALA | Red alarm for low air volume after noon | Check the drive for possible programming loss. Pending confirmation
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | The entire extraction system and damper motor configuration have been checked. The FC is now working correctly.
AC3 | SCALA | Sash won´t close | The photoelectric barrier is replaced
AC3 | SCALA | Light barrier doesn´t work | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0-500 mm and condition 0-100% of the horizontal window switches
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | Damper motor out of calibration. Adjust position 0-80 degrees
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0-500 mm and condition 0-100% of the horizontal window switches
AC3 | SCALA | Sash won´t close | The photoelectric barrier is replaced
AC3 | SCALA | Sash window scratches on side profiles on it´s way up / Down | Correct the displacement of the side guides of the sash window
AC3 | SCALA | Weird noises when sash window is going up or down | corrective action on the guillotine's end-of-travel side pin
AC3 | SCALA | Sash window too hard to move | center the sash window
AC3 | SCALA | Sash won´t close | The user has blocked the photoelectric barrier out of necessity.
AC3 | SCALA | Erratic movements of the sash window | Check/adjust position 0-500 mm and condition 0-100% of the horizontal window switches
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | The outlet grid on the exhaust fan was clogged with accumulated debris. It was cleaned, and all the FC in the group are now working correctly.
AC3 | MC6 | Safety cabinet failure, ball bearings goes out their rails | Replacement of drawer rails
AC3 | SCALA | Broken 500mm stoppers | 500 mm stops replaced
AC3 | SCALA | Sash window Stuck open, Damper motor failure | Guillotine repaired, belts re-tracked. Damper motor replaced. Windows Glass damaged. Secuflow setting changed to constant.
AC3 | SCALA | Rusty windows | air setpoint was raised to 550 m3/h. it was also change it´s configuration from secuflow to constant
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The photoelectric barrier was faulty. It was replaced and the sash regained its automatic function.
AC3 | MC6 | Sash won´t close, it goes by steps | Photoelectric barrier misaligned. Corrected. Adjust motion sensor to eliminate closure by steps
AC3 | MC6 | Sash won´t close, it goes by steps | Adjust motion sensor to eliminate staged closing
AC3 | MC6 | Open sash alarm | Check/adjust the position (0-500 mm) and condition (0-100%) of the horizontal window switches. Cable disconnected in the left safety lock
AC3 | MC6 | Sash won´t close | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
AC3 | SCALA | AC3 not response to Can ID assigment or flashing | AC3 replaced and function restored
AC3 | SCALA | Light button unresponsive on keypad | The button was internally disassembled. It has been replaced.
AC3 | SCALA | Red alarm on FC. Sash won´t close | The user was obstructing the photoelectric barrier; the sash is working fine. The motor starter tripped because it has a lower rating than the electric motor installed.
AC3 | MC6 | Open sash alarm | Check/adjust the 0-500 mm position and 0-100% condition of the horizontal window switches. A horizontal window switch is faulty and has been replaced.
AC3 | MC6 | Open sash alarm | Check/adjust position 0-500 mm and condition 0-100% of the horizontal window switches
AC3 | SCALA | Light barrier doesn´t work | The photoelectric barrier has lost the welded plug where the adjustment screw goes; after replacing the barrier, the FC works normally.
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | All FC have been checked and the damper's 0-80º and pressure sensor's 0 reading have been adjusted. 6 of 8 is operating simultaneously at max. The extractor fan's setpoint needs to be checked.
AC3 | SCALA | FC seems "Freeze" after an order by touch panel | The BMS input signals are checked, the AC3-GC and all Fc are restarted.
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0-500 mm and condition 0-100% of the horizontal window switches
AC3 | SCALA | Sash window opens by itself | Check/adjust the 0-500 mm position and 0-100% condition of the horizontal window switches. The up/down inputs on the compact unit have been deactivated.
AC3 | SCALA | Sash window bounce | More drag has been achieved by using the side Teflon pins.
AC3 | SCALA | Sash window scratches left side panel | The sash has been centered using the side Teflon pins.
AC3 | SCALA | Erratic movements of the sash window | Check/adjust the 0-500 mm position and 0-100% condition of the horizontal window switches. The up/down inputs on the compact unit have been deactivated.
AC3 | SCALA | Horizontal switch goes out location | The switch has been reinserted and is working correctly.
AC3 | SCALA | Open sash alarm, and erratic reset | Check/adjust the 0-500 mm position and 0-100% condition of the horizontal window switches. The AC3 and Compact have been flashed.
AC3 | SCALA | Push button for sash guides with a crack | The button has been replaced
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0-500 mm and condition 0-100% of the horizontal window switches
AC3 | SCALA | Open sash alarm, and erratic reset | Check/adjust the 0-500 mm position and 0-100% condition of the horizontal window switches. The AC3 and Compact have been flashed.
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0-500 mm and condition 0-100% of the horizontal window switches
AC3 | SCALA | Sash window scratches left side panel | The sash has been centered using the side Teflon pins.
AC3 | MC6 | Fan´s grid installation against birds | Install a sloping bird net at the extractor outlet
AC3 | SCALA | No air volume regulation | The original AC3 software has been reinstalled to update it to the latest available version. The GC has been configured, and the display case is now regulating the airflow.
AC3 | SCALA | Green light blinking and red alarm light always on, then turns off | The symptom was found to be related to a duplication of one GC in the CAN bus network. The AC3 has a logic fault and assumes there are two GCs in the network. The AC3 was replaced, the program was reloaded, and it worked.
AC3 | SCALA | Service Alarm | After several telephone checks, the AC3 pressure sensor was found to be faulty. Only the sensor was replaced, and the FC is now working correctly again.
AC3 | SCALA | Service Alarm | Error AC configuration data. Software updated
AC3 | SCALA | Sash window opens by itself | Check/adjust the 0-500 mm position and 0-100% condition of the horizontal window switches. The up/down inputs on the compact unit have been deactivated. The sash motor may be faulty.
AC3 | SCALA | Sash window opens by itself | The sash bounce as it tries to close, triggering the orange alarm. Possible motor failure. Readjust the zero point of the guillotine motor potentiometer to 2.5 turns (it was 1.5). Under observation.
AC3 | SCALA | Sash window scratches right side panel | The sash has been centered using the side Teflon pins.
AC3 | SCALA | Sash window scratches right side panel | I've removed the metal pin. Just center it using the Teflon pin.
AC3 | SCALA | Service Alarm | Pressure sensor faulty in AC3. AC3 replaced
AC3 | SCALA | Sash won´t close | Sash motor damaged. Replaced
AC3 | SCALA | Unlevel sash window | Left 500 mm stop missing. Replaced
AC3 | MC6 | Noise coming from room exhaust damper | Possible presence of a foreign object drawn into a duct in the FC. Nothing unusual was found.
AC3 | MC6 | Erratic movements of the sash window | Sash motor had a malfunction and it was replaced.
AC3 | SCALA | FC won´t turn ON | A fault occurred after an electrical storm. The fault was detected in the AC3 and the AC Compact. Both control units were replaced, and the display case returned to normal operation.
AC3 | MC6 | AC3 pressure sensor failure | Recurring fault detected during the 2013 annual service. AC3 replaced
AC3 | SCALA | Sash motor malfunction | Potentiometer malfunction, replaced
AC3 | SCALA | Sash motor malfunction | Sash motor malfunction. replaced
AC3 | SCALA | Service Alarm | Possible faulty pressure sensor in the AC3, note
AC3 | SCALA | AC-SC erase it´s software verion by itlself | AC compact might be damaged, Fc on test
AC3 | SCALA | Lights won´t turn on | Light button damaged on keypad. Keypad replaced.
AC3 | SCALA | Left 500mm stop broken | 500mm right stop replaced
AC3 | SCALA | T3 light button doesn´t turn the lights | The burnt-out light bulb is replaced.
AC3 | SCALA | Sash window malfunction, it opens by itself | The sash motor potentiometer was checked and found to be out of adjustment. The 0-500mm values was adjusted, and the "push-up/down" function was disabled on all FC in the room.
AC3 | SCALA | Service Alarm | Upon inspection, it was discovered that the damper fittings were broken and the hoses were dangling. All broken parts were replaced, and the FC was restored to working order. The system was then switched from Secuflow to constant flow.
AC3 | MC6 | Several issues reported by customer | Various repairs pending on FC in several laboratory rooms
AC3 | SCALA | Esporadic red alarm on FC | Airflow regulation time exceeded with the sash closed. Alarm time in the FC increased from 12 to 15 seconds.
AC3 | SCALA | FC won´t turn ON | The AC3 is not responding. The fault was reported after a severe electrical storm. The AC3 is broken and needs to be replaced.
AC3 | SCALA | Sash controller replacement | It was discovered that the Sash controller was damaged following an electrical incident in the building. It was replaced and is now functioning correctly.
AC3 | MC6 | Fc can´t be off, low volume red alarm | Repair pending AC3 replacement. The FC has regained all its functions.
AC3 | SCALA | Low light intensity on service check | Light bulb replacement
AC3-SC3 | SCALA | Sash window malfunction | Possible fault in the interpretation of data from the AC3 sensor originating from the Sash controller. The Sash controller sensor and connection cable have been ruled out; the Sash controller sensor functions correctly independently. Observe for malfunctions that may require AC3 sensor replacement.
AC3 | SCALA | air volume doubt | The flow rate is correct; the user wants more flow, so it has been increased slightly to avoid affecting neighboring FC
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The photoelectric barrier is faulty. It is replaced and the fault is corrected.
AC3 | MC6 | Unlevel sash window | 500 mm stops, which were missing, are installed new ones and leveled.
AC3 | MC6 | Open sash alarm | The 0-100% horizontal windows and 0-100% from the sash window was adjusted. The fault was corrected.
AC3-SC3 | MC6 | Sash won´t close | Misaligned photoelectric barrier; corrected and checked 0-500mm from the sash window. Communication cable between AC3 and ACC replaced. Fault corrected.
AC3 | MC6 | Several issues reported by customer | Sash motor replaced. Failure gone
AC3 | MC6 | Sash won´t close | Faulty motion sensor. Replaced and the fault is corrected.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The photoelectric barrier was faulty. It was replaced and the sash regained its automatic function.
AC3 | MC6 | Red alarm on FC | General review of flow rates in the constant flow duct. Possible need to slightly increase the defined extraction flow rate.
AC3 | MC6 | Low air volume reported | Correct alarm margin parameter moved during annual maintenance review
AC3 | MC6 | Noise increase from Fc (damper motor working noise) complain | The damper motor's speed and regulation response are reduced. Users accept the new noise level.
AC3 | SCALA | Fc 1 won´t turn on, Fc 2 and 3 on red alarm | The AC3 unit in FC 1 is stuck due to low voltage. It has been restarted. The FC were measured, revealing low airflow. An upgrade to the exhaust fan outlet is recommended.
AC3 | SCALA | belt stuck | The belt's movement was checked in both directions. It had been checked remotely; everything was in order.
AC3 | SCALA | Fc with air volume issue reported | It is checked and all its parameters and variable functions are correct.
AC3 | SCALA | Sash window drags from one side | Uneven sash window, corrected
AC3 | SCALA | Sash window drags from one side | It is centered using the Teflon pin
AC3 | SCALA | Open sash alarm | The 0-100% horizontal windows and 0-100% from the sash window was adjusted. The fault was corrected.
AC3 | SCALA | Sash window drags from one side | It is centered using the Teflon pin
AC3 | SCALA | Open sash alarm | The 0-100% horizontal windows and 0-100% from the sash window was adjusted. The fault was corrected.
AC3 | SCALA | Fc´s when is on "night mode", 1 of them is "awake" | The signal wiring is checked and the BMS signal input conditions are corrected
AC3 | SCALA | When all Fc are off, error 44 appears on touch panel | The query is reviewed and sent to the factory.
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | Users mal practice
AC3 | SCALA | Sash won´t close | Adjust photoelectric barrier sensor
AC3 | SCALA | Open sash alarm | Adjust 0-500 of guillotine position potentiometer
AC3 | SCALA | Alarm on display | room air damper motor adjustment
AC3 | SCALA | Sash window opens by itself | Sash motor replaced. Failure gone
AC3 | SCALA | Sash won´t close | Damaged photoelectric barrier.
AC3 | SCALA | Unlevel sash window. Missing left 500mm stops | 500mm stops remplaced
AC3 | SCALA | Unlevel sash window. Missing right 500mm stops | 500mm stops remplaced
AC3 | MC6 | Sash won´t close | Faulty photoelectric barrier. Replaced and adjusted. Fault corrected. Fault detected during 2013 inspection.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | Sash motor replaced. Failure gone
AC3 | SCALA | Presence sensor missing | motion sensor installed
AC3 | MC6 | Erratic movements of the sash window | Adjust 0-500 of guillotine position potentiometer
AC3 | MC6 | Sash won´t close | Uneven sash, corrected. Misaligned photoelectric barrier, corrected.
AC3 | MC6 | Unlevel sash window | Uneven sash corrected, check 0-500mm, and 0-100% of horizontal window switches. Replace 500mm stops
AC3 | MC6 | Erratic movements of the sash window | Adjust 0-500 of guillotine position potentiometer. Fc on test. Sash motor maybe damaged
AC3 | MC6 | Open sash alarm | Adjust 0-500mm sash position and 0-100% horizontal window switches.
AC3 | MC6 | Broken 500mm stoppers | 500 mm stops replaced
AC3 | MC6 | Erratic movements of the sash window | Adjust 0-500 of guillotine position potentiometer. Fc on test. Sash motor maybe damaged
AC3 | SCALA | Red alarm on FC | One of the black O-rings in the damper's pressure reading area is out of place; it is repositioned. The user requests to customize the flow rates using the (+) and (-) buttons.
AC3 | SCALA | Esporadic red alarm on FC | The room air supply is not keeping up with the air demand of the FC, causing them to run out of air. The alarm time is being increased from 8 seconds to 30 seconds. The air supply is being adjusted.
AC3 | MC6 | Esporadic red alarm on FC | The airflow is found to be fluctuating because the frequency inverter is oscillating and not reaching maximum flow. Sauter's technical service finds noise in the control unit's signal input and corrects it.
AC3 | SCALA | AC3 failure on commissioning, electrical failure found on customer side | Recurring fault detected during the 2013 annual service. AC3 replaced
AC3 | SCALA | Air volume request by customer when Fc is off for test inside of it | It is verified that when the FC is turned off, there is no airflow.
AC3 | MC6 | Open sash alarm | Poor contact was found on the left safety lock. The safety lock had to be replaced.
AC3 | MC6 | Open sash alarm | cable disconnected in left safety lock, adjust 0-100% of horizontal window switches
AC3 | MC6 | Open sash alarm | Adjust 0-100% of horizontal window switches
AC3 | MC6 | Open sash alarm | Poor contact found in the left safety lock. Adjust 0-100% of horizontal window switches
AC3 | SCALA | Esporadic red alarm on FC | The duct pressure setpoint has been increased from 350 to 400 Pa. The horizontal window switches, which were stuck, have been repaired.
AC3 | SCALA | AC3 OFF mode, input signal active from BMS | Unknow failure reason, AC3 was reset
AC3 | SCALA | Esporadic red alarm on FC | Increase the alarm time from 8 seconds to 20 seconds
AC3 | MC6 | AC3 not response to Can ID assigment or flashing | AC3 replaced and program uploaded, FC goes back to work properly
AC3 | MC6 | After an AC3 replacement, damper motor doesn´t work | Damper motor replaced after AC3 replaced also
AC3 | SCALA | Esporadic red alarm on FC | The room air supply is not keeping up with the air demand of the FC, causing them to run out of air. The alarm time is being increased from 8 seconds to 30 seconds. The air supply is being adjusted.
AC3-SC2 | MC6 | Sash window doesn´t stop moving down, light barrier on red (blocked) | The dipswitch 5 of the SC2 box is moved to the "OFF" position
AC3 | MC6 | secuflow off | Secuflow astivated as customer request
AC3 | MC6 | Service Alarm | factory settings error. Rebooted AC3.
AC3 | MC6 | Erratic movements of the sash window | The sash motor has been replaced and its potentiometer, associated with that motor model, has been added.
AC3 | MC6 | Erratic movements of the sash window | Adjust 0-500 of guillotine position potentiometer. Fc on test. Sash motor maybe damaged
AC3 | SCALA | FC won´t turn ON after a water spill | The voltage transformer in both units was replaced. The AC3 and ACC control units were damaged. They were replaced, and the fault was resolved.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | Sash motor damaged. Replaced
AC3 | SCALA | Waste level sensor failure | Sensor replaced
AC3 | SCALA | Esporadic red alarm on FC | The room air supply does not meet the air demand of the fume hoods, causing them to run out of air. The customer's measurement procedures do not meet the conditions for objective measurement.
AC3 | MC6 | AC3 pressure sensor failure | Only the pressure sensor was ultimately replaced, following an agreement with the lab manager. No warranty is offered, but the replacement is always effective.
AC3 | MC6 | Open sash alarm | The power supply fuse for box SC2 blew. It was replaced and the problem was fixed.
AC3 | MC6 | Esporadic red alarm on FC by low air volume, Lab´s exhaust fan suspect for low performance | After inspecting the ductwork and the fume scrubber, it was determined that the exhaust fan's electric motor was drawing excessive power. It was failing. Customer arranged for a new motor to be ordered as a replacement.
AC3 | SCALA | Service Alarm | Damper motor malfunction exceeding 90 degrees. Adjustment screw stuck. Damper motor replaced.
AC3 | SCALA | FC won´t turn ON | Fault under observation. Evidence of water spillage on the FC. AC3 must be replaced. The new one will correct the entire fault.
AC3 | MC6 | Sash won´t close | The sash motor was found to be faulty. Its replacement was approved, and the problem was resolved with the new motor.
AC3 | MC6 | Erratic movements of the sash window | The 0-500mm is checked and adjusted, and a misalignment of the sash window is corrected.
AC3 | MC6 | High noise from exhaust | The FC is checked and it is verified that it extracts correctly.
AC3 | housing | Downlight came of position | Relocate the housing light fixture
AC3 | SCALA | Service Alarm | Factory settings error. The error is cleared by checking/adjusting the 0-500mm for the sash window and the 0-100% for the horizontal windows.
AC3-SC3 | SCALA | Fc turns OFF when the sash window starts to move | Power supply failure. Voltage is lower than the sash motor requirements, it´s necessary a 2.7A power supply
AC3 | MC6 | Light bulbs schedule replacement due a low intensity | planned replacement of light bulbs due to low intensity detected in annual inspection
AC3 | SCALA | Esporadic red alarm on FC | The room air supply does not meet the air demand of the fume hoods, causing them to run out of air. The customer's measurement procedures do not meet the conditions for objective measurement.
AC3-SC2 | MC6 | SC2 box fuse that blows repeatedly | The SC2 box was replaced with one from the customer and is being monitored for recurrence. Possible faults include switch F4, or the previous SC2 box was faulty.
AC3 | MC6 | Unresponsive keypad | The control panel was faulty. It has been replaced and everything is working correctly again.
AC3 | MC6 | Sash window stuck | The left safety lock has broken. Both safety locks are replaced, and the sash window is left assembled without damage.
AC3 | SCALA | Service Alarm | Secuflow motor malfunction. Check the operation of the digital start signal in X117; the LED should be off and turn on when the sash is raised. If it remains on, there is a fault in AC3. Wire the signal to another digital input and configure the FAN to max:0 and MIN:0
AC3-SC3 | SCALA | Open sash alarm before 500mm | Adjust sash 0-500mm position
AC3-SC3 | MC6-SCALA | Presence sensor doesn´t work, Sash controller doesn´t receive data | The ACC sash controller unit was faulty. The unit has been replaced.
AC3-SC3 | MC6-SCALA | Erratic movements of the sash window | The sash controller's output to the engine was faulty. The control unit has been replaced.
AC4 | SCALA | error 003 | Alarm for maximum opening exceeded, check that the "dead area" parameter is at 70mm, check the 0-100% adjustment of the horizontals; PCtoAC, save to EEPROM, and Reset.
AC4 | SCALA | error 020 | If more than two FC are connect together, the cable between AC4 control units is disconnected. Verify that it exits X24 and enters X25, and so on for each AC4 FC. If they are not connect together, remove the message from the "warnings" list.
AC4 | SCALA | error 021 | Secuflow error. Check if the Secuflow motor is working; otherwise, you should consider updating the AC4 firmware to version 1.16 or higher. The error can be temporarily cleared by resetting the AC4 via the buttons or software.
AC4 | SCALA | Pc doesn´t comunicate with AC4 | Check the black box, check pins S1 (both down, or position if there are more than 2 FC). Restart the Check ac4 program.
AC4 | SCALA | Sash won´t close | Check if the photoelectric barrier is blocked (red light); clean the holes by blowing out the light. Test by interrupting the barrier twice (red light twice) to see if it recovers its automatic function.
AC4 | SCALA | Error 101 | AC4 with loss of parameters, it is necessary to perform the reset sequence to restore the AC4 to address 38, and then its FC parameters.
AC3 | MC6 | 500 Pa error reading | In program AC3, disconnect the pressure sensor and repeat the Zero Point process, then reconnect it. If the problem persists, replace either the AC3 unit or the pressure sensor (if available).
AC4 | SCALA | Pc doesn´t comunicate with AC4 | Check the service menu sequence (T1, T4, T2, T3, then T4, T3, T2); a USB connector drawing should appear on the display.
Akkurat | Waldner | ON button blinks on green | 45-day HEPA filter replacement alarm. Press and hold the alarm button until the power button stops flashing.
Akkurat | Waldner | Ionic Barrier doesn´t turn on | Test the high-voltage box, checking that its green activation indicator light is on. Check the ion barrier by switching its output on the blue box. If none of this works, the ion barrier is faulty.
Akkurat | Waldner | Ionic Barrier doesn´t turn on | Check the "Blue" box by connecting it directly to a room outlet, disconnecting the ion barrier. If the box lights up (green indicator light on), the ion barrier is faulty; if it doesn't light up, the high-voltage box is faulty.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Left belt loose | The safety lock has broken in 2 places. The safety lock is replaced and the FC is restored.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm on FC | PS9 settings adjusted
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Secuflow failure alarm | All connectors for the Secuflow function are checked and tightened. Possible faulty sensor.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Secuflow failure alarm | All connectors for the Secuflow function are checked and tightened. Possible Secuflow motor failure.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm for low volume doesn´t work | The PS9 sensor was inspected and found to be damaged. The faulty sensor was replaced, and the alarm was set to 440 m³/h. The FC is now functioning correctly.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Secuflow failure alarm. Low volume red alarm | All connectors are checked and retightened for the secuflow function. The secuflow motor starts without any further problems. Broken hose in the pressure ports of the PS9 sensor
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm on FC | Someone or something has moved the independent flap valves that regulate the extraction flow. A new position has been set for all of them.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Acid waste collector profile damage | Replace the condensate collector profile.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Sash won´t close | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm on FC | The extraction system is checked and a semi-closed flap valve is found, along with a flattened section of the FC manifold outlet duct.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm on FC | The exhaust fan outlet was clogged with accumulated debris. The FC worked correctly without the outlet grid. The outlet grid was cleaned and reinstalled. The FC is now working.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm on FC | Large amount of oily deposits on the fan outlet grid. The customer will clean the grid
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm for low air volume | Problems with extraction components located at the top of the FC. Several components need to be repaired.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Esporadic red alarm on FC by low air volume | Lack of exhaust air
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Customer request air volume check on Fc´s due a HS dpt. request. | Although the airflow in the FC is slightly lower than that measured in the annual inspection, it is still within the set flow rate.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Acid waste collector profile damage | Replace the condensate collector profile.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm on FC | An extraction outlet that produces a pressure drop is the reason for the alarm; there is not enough extraction flow.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Exhaust fan protection Activated | Main terminal block of the electric motor of the extractor completely corroded.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm on FC | Lack of air, exhaust fan malfunction, it is detached from its base and the inlet duct is broken.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Exhaust fan exchange schedule | After the replacement, the FC is checked and verified to be working perfectly.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Right belt borken | Sash window belts replaced. Safety locks replaced (right one broken).
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Sash window stuck open | The left safety lock was found to be broken. Both safety locks have been replaced. The sash is now functioning correctly.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Fume scrubber doesn´t turn ON | The Fume scrubber LED alarm indicates a low water level. The fill valve is stuck. Friatec has been contacted for a replacement.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Esporadic red alarm on FC | The flexible inlet duct to the extractor fan is perforated. It is suggested that you replace the extraction duct.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Restore functionality of the Waldner alarms and system | Three of the four PS9 pressure sensors were replaced. The alarms are now functioning correctly.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Fume scrubber doesn´t turn ON | The fume scrubber solenoid valve has been replaced, but the air duct is found to be crushed and is not activating the scrubber. The flexible inlet duct to the extractor will be replaced.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Sash opening alarm doesn´t work | The alarm switch is being replaced because it is faulty.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Esporadic red alarm on FC | No apparent cause can be found. It is presumed that on stormy days the air creates backpressure on the extractor fan outlet.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | FAZ 2001 to FAZ 2008 Upgrade | The sash motor, the Faz2001, has been replaced, and a Sash controller unit has been installed for sash control.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Ps9 sensor pressure adjust | Adjust the pressure of the PS9 sensors
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | AeroEm | Red alarm always | A deficiency in extraction airflow has been detected, indicating a possible loss of performance in the exhaust fan. They will assess the need to locate and replace the fan.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm on FC | The fume scrubber filters are clogged. A visit from the fume scrubber technician is scheduled.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm on FC | The exhaust vent for the manifold in the FC is crushed. It is suggested that the extraction system be repaired.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | No alarms, movement sensor deactivated light barrier damaged | FAZ 2002 control box tampered with. Photoelectric barrier replaced. Button panel horn damaged. Button panel replaced.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | FC won´t turn ON | The electrical installation was inspected and redone. The cause of the discrepancies between the plans and the current installation is unknown.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Red alarm always | The SC2 box is completely disconnected; it is reconnected and a blown fuse is replaced. The guillotine position switches are replaced. The broken 500 mm stops are replaced.
Old FAZ 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | FC won´t turn ON | Wire disconnected inside relay K1 at resistor R3. The wire has been resoldered and the FC is working correctly.
FAZ 2008 | SCALA | Unresponsive keypad | Activation of buttons T5, T4, T1. The display case then works correctly
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | The planned exhaust fan replacement is carried out. The flap opening is adjusted to reduce the noise from the FC
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | There was an air leak in the duct; the exhaust fan is shared with another non-Waldner FC. The leak was repaired, and the alarm cleared. The measured airflow is now correct.
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | Lack of air. It was checked and found that the extractor was rotating in reverse.
FAZ 2008 | SCALA | T4 and T5 buttons on keypad deactivated | Using the PC software, activates the button function
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | The FAZ unit had to be replaced due to a malfunction. 2 of the fume scrubber filters were remove to improve flow, pending service of the washer.
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | Air installations not finished yet
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | Air installations not finished yet. Exhaust fan electrical protection activated
FAZ 2008 | SCALA | Open sash alarm | Check/adjust position 0 - 500 mm. Cut cable repaired.
FAZ 2008 | SCALA | T4 and T5 buttons on keypad deactivated | Using the PC software, activates the button function
FAZ 2008 | SCALA | T4 and T5 buttons on keypad deactivated | Using the PC software, activates the button function
FAZ 2008 | SCALA | T4 and T5 buttons on keypad deactivated | Using the PC software, activates the button function
FAZ 2008 | SCALA | No alarm after passing 500mm | Using the PC software, the alarm for exceeding the maximum opening is configured.
FAZ 2008 | SCALA | ON button unresponsive. Broken 500mm stops | T1 button activated by Pc software. 500mm stoppers replaced
FAZ 2008 | SCALA | Open sash alarm | Exhaust fan turbine is broken. Replacement is necessary.
FAZ 2008 | MC6 | Red alarm on FC | planned replacement of the extractor's electric motor.
FAZ 2008 | SCALA | Keypad doesn´t turn on | Incorrect electrical connections in the FAZ installation with the lighting and extraction system. Damaged lighting relay. The electrical installation needs to be corrected.
FAZ 2008 | SCALA | FC won´t turn ON | No power is reaching the FAZ. Power transformer faulty. Replaced.
FAZ 2008 | SCALA | Open sash alarm | The sash position input connector is detected in the wrong socket (X6). Connect it to the correct socket (X3).
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | FAZ faulty. It has been replaced and the flow rate has been verified to be correct. New 500 mm stops have been installed.
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | After several measurements, it was detected that the extraction volumes in the FC were very low; a fault in the extractor fan ultimately determined that it needed to be replaced with a larger one.
FAZ 2008 | SCALA | FC won´t turn ON | Start/Stop button in the off position. It´s turn to on position and the FC turns on and works. The airflow and functions of the FC are checked and found to be OK.
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | Upon inspecting the entire FC, a cut pressure supply hose was found. It was discovered that work had been done on the ceiling. The hose was reconnected, and the FC was restored to working order.
FAZ 2008 | SCALA | Alarms not working | The components were checked, and the Secuflow motor option in the FAZ had to be reconfigured. Some programming values ​​had been lost. These were corrected, and the FC is now working.
FAZ 2008 | SCALA | FC won´t turn ON the fan | Relay X11 fault. Function and wiring are transferred to relay X13.
FAZ 2008 | MC6 | Keypad doesn´t works properly | Keypad buttons stuck, keypad replaced (control panel)
FAZ 2008 | SCALA | Unresponsive keypad | Poor contact in the keyboard connector; the keyboard is replaced with a new one and the problem is solved.
FAZ 2008 | SCALA | T1 button doesn´t work | Using the PC software, activates the button function
FAZ 2008 | SCALA | Unresponsive keypad | The control panel is detected as disconnected. Once connected, the FC functions correctly.
FAZ 2008 | SCALA | Esporadic red alarm on FC by low air volume | Possible malfunction of the fume scrubber. The airflow to the FC was checked and no deficiency was found. The display case is under observation due to the status of the fume scrubber lights.
FAZ 2008 | MC6 | Sash won´t close | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
FAZ 2008 | MC6 | Keypad doesn´t works properly | Some mechanical adjustments are made to the button panel to improve button response.
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | Short circuit in FAZ 2008 due to water spillage on the control unit. FAZ replaced
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | If the flexible hose is obstructed, Customer will correct the installation anomaly.
FAZ 2008 | SCALA | Esporadic red alarm on FC by low air volume | Insufficient airflow detected in the installation. Customer will review and correct as needed to increase the airflow available to the FC
FAZ 2008 | MC6 | Low air volume suspect | After several measurements, it was found that the extraction volumes in the display cases are right at or slightly below their set point. Replacement of the extractors is being evaluated.
FAZ 2008 | SCALA | Exhaust fan turns off | The customer detected an electrical short in the electric motor. The 500 mm stops have been replaced again. The positive pressure fittings and the voltage transformer have also been replaced.
FAZ 2008 | SCALA | Broken 500mm stoppers | 500 mm stops replaced
FAZ 2008 | SCALA | Acid residues inside FC | Due to the "cold wall" effect developing in the FC, an improvement is made to the extractor.
FAZ 2008 | MC6 | Air volume check on Fc | Due to low airflow rates, the extractor fan in FC 2 was replaced, after having already replaced the exhaust fan in FC 1. The airflow rates are now correct.
FAZ 2008 | MC6 | FC won´t turn ON by the keypad | FAZ faulty. It is replaced and the flow rate is checked to be correct.
FAZ 2008 | SCALA | No power supply to electrical outlets on Fc | Due to the age of the faculty's electrical installation, the necessary configuration for 230V is not present in the sockets. A temporary jumper is made between the live and neutral wires to obtain it.
FAZ 2008 | SCALA | Esporadic red alarm on FC by low air volume | A slight improvement has been made to the securing of the flexible duct outlet on the manifold
FAZ 2008 | SCALA | Fc reports water coming from downlight | All possible causes were investigated, the ceiling was checked, and no trace of moisture from the ceiling was found. The display case will continue to be monitored.
FAZ 2008 | MC6 | Fc with alarm on fume scrubber | They explained that the alarm was triggered by a low water level in the tank. Repairs were carried out in the building, which necessitated a service interruption.
FAZ 2008 | MC6 | No alarm after passing 500mm | Check/adjust position 0 - 500 mm
FAZ 2008 | MC6 | Exhaust fan doesn´t starts sometimes | Suspecting the possible presence of moisture, every single terminal and electrical connection was checked. Everything was retightened, but no cause was found. It remains under observation.
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | The alarm was found to be related to a fault in the Secuflow operating values. The software was reloaded and the FC returned to normal operation.
FAZ 2008 | Housing | Red alarm on housing | Upon reviewing the flow rates, it was found to be insufficient. The exhaust tailpipe of the extractor was removed to increase the flow rate, resulting in a slight improvement. Replacement of the extractor is planned.
FAZ 2008 | SCALA | FC won´t turn ON | The installation is checked and it is initially detected that the problem stems from a fault in the voltage transformer; later it is confirmed that a residual current device (electrical protection) must have tripped and the FC is working correctly
FAZ 2008 | SCALA | Exhaust fan schedule replacement | Planned replacement of the exhaust fan
FAZ 2008 | SCALA | Noise level check after air valve installation before exhaust fan inlet | The flow rate is reduced (1116 to 744) although the noise is slightly increased.
FAZ 2008 | SCALA | Fc with premature internal wear | Measurements are taken using a FC with extraction far exceeding the specified limit. Photos of the duct layout are taken, and consultations are held with Wangen.
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | Reattach the pressure tubbing hoses, adjust them, and adjust the C Factor to match the value measured manually with the anemometer.
FAZ 2008 | SCALA | After a commissioning, Modbus malfunction on FAZ 2008 | FAZ 2008 replaced, FC back to work properly
FAZ 2008 | SCALA | flexible joint loose at exhaust fan inlet | Hose repleaced, failure gone
FAZ 2008 | SCALA | Exhaust fan outlet found block | The air duct was check, and the extraction flow rate was improved.
FAZ 2008 | SCALA | Sash won´t close | Misaligned photoelectric barrier. Corrected
FAZ 2008 | SCALA | High water comsumption on Quimipol neutralizer | High water level sensor malfunction. Multiple interventions (October 30, 2014, December 9, 2014, January 22, 2015, July 2015). Finally, the level sensors were replaced with a new model.
FAZ 2008 | SCALA | Keypad turns all the buttons lights on a loop when it´s turns ON | Electrical transformer failure (small size). A new (large size) transformer is installed. The fault is corrected.
FAZ 2008 | SCALA | Exhaust fan replacement schedule | Planned replacement of the exhaust fan
FAZ 2008 | SCALA | Red alarm on FC | planned replacement of the exhaust fan
FAZ 2008 | SCALA | Keypad turns all the buttons lights on a loop when it´s turns ON | Electrical transformer failure (small 1A). A new transformer (large 2.7A) is installed. The fault is corrected.
FAZ 2008 | MC6 | Esporadic red alarm on FC | Unable to communicate with the FC. Unstable control unit readings. The FAZ unit was replaced and the issue resolved.
FAZ 2008 | MC6 | Red alarm always | It was verified that the alarm corresponded to low extraction flow. The exhaust fan outlet grid was obstructed; cleaning it corrected the fault.
FAZ 2008 | SCALA | Keypad turns all the buttons lights on a loop when it´s turns ON | Electrical transformer failure (small 1A). A new transformer (large 2.7A) is installed. The fault is corrected.
FAZ 2008-SC3 | SCALA | Fc turns OFF when the sash window starts to move | Power supply failure. Voltage is lower than the sash motor requirements, it´s necessary a 2.7A power supply
FAZ 2008-SC4 | SCALA | Fc turns OFF when the sash window starts to move | Power supply failure. Voltage is lower than the sash motor requirements, it´s necessary a 2.7A power supply
Fume Scrubber | Friatec C90, C54, C180 | No water coming into the Fume Scrubber | Check that the level sensors are connected to their indicated connector and properly connected. If so, there may be an internal short circuit in the connector of one of the sensors inside the control box.
Fume Scrubber | Friatec C90, C54, C180 | Fume scrubber motor doesn´t start | There is no exhaust air, or the negative pressure probe's pressure reading hose is disconnected or blocked. The negative pressure probe may be faulty.
Fume Scrubber | Friatec C90, C54, C180 | No water coming into the Fume Scrubber | Check by emptying the inside of the fume scrubber that no water enters when it is turned off; if water enters, the filling solenoid valve may be stuck open.
Fume Scrubber | Friatec C90, C54, C180 | No water coming out the Fume Scrubber, drain issue | Possible blockage in the sink drain of the fume scrubber. Try using compressed air or a plunger to unclog it.
Fume Scrubber | Friatec C90, C54, C180 | High water level - red alarm on Fc | Excessive amount of water inside the washer. Drain the water. Check the operation of the fill solenoid valve; the water level may rise slowly when the machine is turned off. If this occurs, the fill solenoid valve needs to be replaced.
Neutralizer | Friatec C100 | Doesn´t pumps water out, doesn´t drain water from neutralizer tank | Check the pH probe externally in tap water, change the water until it reads between 6.5 and 9 pH, then begin draining.
ERLAB | All with IP access | 1 beep / 1 light blink | Maintenance time reached. Only accessible via the ERLAB interface. Not applicable to equipment with molecode.
ERLAB | All with IP access | 2 beeps / 2 light blinks | Low air speed alarm. Check: After calibrating the anemometer, open all possible covers to reduce the air speed and check.
ERLAB | All with IP access | 3 beeps / 3 light blinks | Filter alarm, trigger value reached. Check: Place a cloth dampened with solvent (alcohol, acetone) under the fan with the sensor and wait for the alarm. Verify the alarm trigger value.
ERLAB | All with IP access | 4 beeps / 4 light blinks | Fan alarm. Check: by setting the fan setpoint to 3000-3200 rpm to trigger the alarm.
ERLAB | All with IP access | 5 beeps / 5 ligth blinks | Molecode sensor replacement warning alarm. When replacing it, the sensor date must be updated.