## i-SAT
controlador | modelo | sintoma | experiencia
AC2-SC2 | MC6 | motor de guillotina averiado | Motor de guillotina reemplazado
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Subir el caudal de consigna | Caja FAZ 2001. Dip switch 1-4. cambiar switch 1 a on. Preparar caudal nuevo a asignar, pulsar tecla de encendido al tenerlo. Regresar switch 1 a Off
AC2 | MC6 | 6 vitrinas que no encienden los teclados | No hay corriente en los AC2 de las vitrinas. Empalme electrico en la vitrina 8 de la sala que tiene un conector suelto.
AC2 | MC6 | La vitrina no enciende | Se hacen descartes de malfuncionamiento de los EEPROMS sin éxito. Se reemplaza el AC2.
AC2 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion. No funciona la barrera fotoelectrica. | Luego de descartar y encontrar el motor del damper (con sensor incoporado) averiado, se reemplaza. Se reemplaza la barrera fotoelectrica y los topes de 500 mm
AC2 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Limpiar las conexiónes de toma de aire, racores, regular motor del damper.
AC2 | MC6 | alarma roja en vitrina | Ajustar posicion 0 - 80 grados, ajustar presion 0 del sensor de presion del AC2. Hay que limpiar las conexiones del damper
AC2 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Motor de damper averiado.
AC2 | MC6 | Vitrina no enciende. | Fusiblede alimentacion mal encajado dentro de su porta fusible. Averia corregida
AC2 | MC6 | Alarma roja esporadica en vitrina | Averia en potenciometro del motor del damper. Reporta 90 grados de apertura, Motor de damper reeemplazado.
AC2 | MC6 | alarma roja en vitrina | La alarma se debia a volumen de aire excesivo, el motor del damper no regula y esta dañado por la obstrucccion de residuos, se ajusta de caudal variable a constante y se deja con apertura maxima.
AC2 | MC6 | compuerta de extraccion de sala que no regula correctamente | se ha reemplazado el motor de la compuerta. Un cable en posicion incorrecta interfiere en un correcto funcionamiento, se detecta y se corrige
AC2 | MC6 | compuerta de extraccion de sala que no regula correctamente | Averia en la salida analoga del AC2. Se debio reemplazar el AC2 para corregir la incidencia
AC2 | MC6 | alarma roja en vitrina | Se encuentra el AC2 "colgado". Se apaga y se enciende mediante el software para Pc y se corrige la incidencia
AC3 | SCALA | La vitrina al encender, pide de inmeditado maximo caudal | Verificar por posible perdida de presion en la linea de extraccion.
AC3 | SCALA | Alarmas por bajo caudal de aire | Se detectan componentes mal instalados y desconectados en la vitrina 1 que gestiona todo el control de aire de la sala. Al recolocar todo, la vitrina vuelve a funcionar correctamente
AC3 | SCALA | El variador no cambia de frecuencia bajo demanda | Se recarga el programa del group controller
AC3 | SCALA | alarma por bajo caudal de extraccion | Se ha perdido la configuracion de extraccion del Group controller. Se recarga y la vitrina funciona correctamente
AC3 | MC6 | En la botonera, el boton de encendido parpadea en amarillo y no responde. La luz del transformador de voltaje AC/DC parpadea en verde, la luz de entrada de alimentacion del AC3 parpadea en naranja | Esta dañado el transformador de voltaje. Reemplazarlo
AC3 | MC6 | No reconoce la base de datos de la controladora electronica | Cable de conexión averiado, verificar clavijas o pines dentro del conector serie
AC3 | MC6 | No funciona la barrera fotoelectrica | Revisar en el conector de los cables rojo y azul del sensor derecho por 24V
AC3 | MC6 | La lectura de caudal da serios picos de lectura de presion sin manifestar variacion en damper | Controladora electronica Averiada
AC3 | MC6 | El caudal medido con la velocidad de aire, no se corresponde con el caudal medido por la electronica | Si es mayor el valor leido en anemometro, se ajusta el caudal en el programa, en el menu de caudales, apuntando el valor leido en el valor "TOP" (ojo, en DB9 es "bottom")
AC3 | MC6 | La guillotina no desplaza hacia abajo completamente | Se revisan los voltios en el sentido de cierre de la guillotina. Suele ser 14V
AC3 | SCALA | Falta aire en extraccion de vitrinas, es necesario aumentar la rampa de 0-10V de salida para el variador de frecuencia | Se busca en las salidas analogas (X113 en AC3, y X132 en ACC) en donde esta asignada la rampa. Según demanda se sube o se ajusta por debajo para enviar menos o todos los 10V
AC3 | SCALA | Falla en suminsitro electrico estando "Online" puede producir fallos de AC3, error: "Factory settings" | Re flashear el AC3 con la misma version que tenia, y luego volcar la informacion que necesita
AC3 | MC6 | Alarma roja por alto caudal de extraccion | Se ajusta el recorrido del motor del damper. El engranaje se siente mas rigido de lo usual. Vitrina en observacion.
AC3-SC3 | SCALA | Guillotina tiene vida propia, el motor de la guillotina no responde apropiadamente y los valores de posicion en mm oscilan demasiado | Se prueba el motor nuevo en el aire, y se reemplaza. Los valores oscilantes se debian a un cable de comunicación entre AC3 y Accompact averiado
AC3 | MC6 | Al encender la vitrina, salta inmediatamente la alarma. | Error de software "cable break sash position" luego de verificar los cables y continuidad, se destapo la caja SC2 de control de motor de guillotina y se encontro un fusible quemado
AC3 | SCALA | No se transmite informacion al BMS del cliente | Durante las revisiones de las conexiones, se presume de un mal funcionamiento del modulo modbus de la vitrina.
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | manguera de lectura de presion desconectada en la vitrina 1 y produce caida de caudal en el conducto. Corregida
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Racores defectuosos reemplazados. No responde correctamente el AC3 y se reemplaza.Se ajusta la posicion 0 - 500 mm
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura maxima excedida | Se ajusta su posicion 0 - 500mm.
AC3 | MC6 | Guillotina se abre sola | Se corrige un desnivel de la guillotina, se ajusta su posicion 0 - 500 mm.
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion. Guillotina no cierra | salida del extractor obstruida por acumulacion de residuos. Se ha limpiado. Se ajusta la barrera fotoelectrica. Engranaje del motor de la guillotina averiado. Se reemplaza el engranaje.
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura maxima excedida | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion. Guillotina no cierra | La alarma se debia a los residuos acumulados en la salida del extractor que comparte la vitrina. La barrera tiene el sensor emisor dañado. Se reemplaza
AC3 | SCALA | Modo reducido (boton - y alarma encendido) | actualizar software, apagar opcion BMS de modo encendido
AC3 | SCALA | Vitrina arranca y se apaga | Marchaparo de rango mas bajo que el necesario
AC3 | SCALA | Barrera fotoelectrica no funciona | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Vitrina arranca y se apaga | Marchaparo de rango mas bajo que el necesario
AC3 | MC6 | Condensacion dentro y fuera de vitrina por posible derrame de agua del lavador de gases | Se revisa y descarta el lavador de gases. Se presume que el derrame surge por una filtraccion de agua desde el tejado
AC3 | MC6 | Se acumulan gases dentro de la sala. | La compuerta de extraccion de la sala se encuentra cerrada. Se revisa su configuracion y se recarga a la centralita de la compuerta
AC3 | SCALA | Alarma naranja encendida, barrera fotoelectrica no funciona, no funciona automaticamente la ventana guillotina, no funcionan los switches de las ventanas horizontales | Conector entre correa y AC3 suelto.
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Ha habido modificaciones en la vitrina vecina y le ha restado caudal al conjunto de vitrinas waldner. Se ha subido el variador a 42.80 Hz
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se descarta funcionamiento del motor de la guillotina. El potenciometro no informa la posicion de forma correcta. Se reemplaza el motor de la guillotina
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se han desprendido las poleas de la placa trasera del motor de guillotina. Se reemplazan las piezas dañadas del motor de la guillotina.
AC3 | MC6 | Ventana guillotina que no cierra. | Se han desprendido las poleas de la placa trasera del motor de la guillotina. Se reemplaza la placa entera y la guillotina funciona correctamente
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Guillotina desnivelada. | Se ajusta la longitud de las correas.
AC3 | SCALA | Vitrina con luces de botones encendido y + parpadeando. | Error "factory settings". Reiniciado el AC3.
AC3 | SCALA | Alarma ropa por bajo caudal de extraccion | Ajustar el valor de salida de la señal de 0-10v al variador de frecuencia
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | El motor del damper no regula, no responde. Se reemplaza
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. Cable en mal estado del sensor de movimiento | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm y las ventanas horizontales. Se reemplazara el cableado completo del sensor de movimiento
AC3 | MC6 | Alarma roja por alto caudal de extraccion | Se ajusta el recorrido del motor del damper. El engranaje se siente mas rigido de lo usual. Se prevee reemplazar el motor.
AC3 | SCALA | No se transmite informacion al BMS del cliente | Durante las revisiones de las conexiones de toda la instalacion hasta el cuarto de control, se detecta un cable suelto en el PLC de gestion Waldner-Cliente. Se reconecta y soluciona la averia
AC3 | SCALA | El cliente se queja de alto caudal de extraccion. | Se instala una mariposa en el conducto de extraccion para regular el caudal de aire
AC3 | MC6 | Alarmas rojas por bajo caudal y naranjas por apertura maxima anticipada | Se descarta y se reemplaza el AC3 de la vitrina 2. A todas las vitrinas se les ajusta la posicion 0-500 de la guillotina
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Mariposa atascada por la gran cantidad de residuos dentro del damper.
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra. | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Alarma naranja por apertura maxima excedida | Ajuste de potenciometro de motor de guillotina.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra. | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida
AC3-SC2 | MC6 | Al encender la vitrina, salta inmediatamente la alarma naranja | Se revisa la caja SC2 y se detecta el fusible de alimentacion quemado
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Firmware actualizado a 11.09p
AC3 | SCALA | alarma por bajo caudal de extraccion | Se ha perdido la configuracion de extraccion del Group controller. Se recarga y la vitrina funciona correctamente
AC3 | SCALA | No responde la botonera | luego de descartar los cableados y los contactos, se reemplaza su AC3 y se actualiza el firmware (AC3 + ACC)
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Firmware actualizado a 11.09t
AC3 | MC6 | Guillotina desnivelada, correa rota de una de las garras | Recolocar la correa en la garra y recolocar la guillotina en su sitio y sincronizarla con la guillotina secundaria
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ha ajustado la posicion 0 - 500 mm
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Nuevo MDB hecho de manera manual con software 11.05h
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Ruidos en botonera | Se revisa la botonera, se limpian los contactos pero no se consigue nada
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm
AC3-SC3 | SCALA | ACC sash controller averiada | Acc sash controller reemplazado
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm
AC3 | SCALA | Vitrina con luces de botones encendido y + parpadeando. | Error "factory settings". Reiniciado el AC3.
AC3 | SCALA | Guillotina desnivelada. | Se ajusta la longitud de las correas.
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra correctamente | Ajustar el valor de posicion 0 - 500mm de la guillotina
AC3 | SCALA | La guillotina se cierra sola | Senor de movimiento averiado. Reemplazado
AC3 | SCALA | Vitrina arranca y se apaga | Marchaparo de rango mas bajo que el necesario
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". AC3 reemplazado en vitrina 2 (2100mmm)
AC3 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion. guillotina no cierra | Se limpian los racores y las tomas de presion del damper. Se revisa la caja de control SC2, y se consigue 2 fusible quemados. Se reemplazan. Se sube la frecuencia del variador a 49
AC3 | MC6 | Alarma por alto caudal de extraccion | Finalmente se reemplaza el motor del damper por perder de manera reincidente su calibracion 0 - 80 grados
AC3 | SCALA | Alarma esporadica de bajo caudal de extraccion | Se han limpiado los racores de las tomas de presion, se ha revisado la apertura del motor del damper. La vitrina funciona correctamente
AC3-SC2 | MC6 | Guillotina cierra muy lento | Se descarta el motor de la guillotina. Se cambia el selector de 5v a 24v. Se regula su final de carrrera.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se descarta el motor de la guillotina. Se detecta que al conectar el sensor de movimiento no cierra la guillotina. Se reemplaza el sensor de movimiento
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se descarta el motor de la guillotina y se detecta dañado. Se reemplaza y se ajusta su 0-500 mm
AC3 | MC6 | Barrera fotoelectrica no funciona | Cableado roto dentro del lateral derecho de la ventana guillotina. Se reemplaza el cableado
AC3 | MC6 | Averia en lectura de presion del motor de Secuflow | Manguera con restriccion. Se reemplaza la manguera al no poder acceder a la parte posterior de la vitrina para comprobar la restriccion.
AC3-SC2 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se detecta un fusible quemado en la caja SC2
AC3 | SCALA | Guillotinas que se paran en un punto al cerrar. | Se detecta que son los sensores de movimiento los que detienen el cierre de la guillotina. Se reduce el tiempo automatico de cerrado de 3 min a 1.
AC3-SC3 | MC6 | Guillotina no cierra | Se ajusta su posicion 0 - 500mm. Se actualiza la version de firmware del ACC (ACC stand Alone)
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se detecta que son los sensores de movimiento los que detienen el cierre de la guillotina. Se le explica al usuario
AC3-SC3 | MC6 | Guillotina no cierra | Se ajusta su posicion 0 - 500mm. Se actualiza la version de firmware del ACC (ACC stand Alone)
AC3-SC3 | MC6 | Guillotina no cierra | Se ajusta su posicion 0 - 500mm. Se actualiza la version de firmware del ACC (ACC stand Alone)
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Variador de frecuencia eliminado para descartar.
AC3 | SCALA | La vitrina hace un ruido estando apagada. | movimientos involuntarios del motor del damper estando apagada. Luego de varias pruebas, se decide reemplazar el AC3 solucionando esto la averia
AC3 | SCALA | guillotina descarrilada. | Recolocar la correa en la garra y pedir ayuda para recolocar la guillotina en su sitio y sincronizarla con la guillotina secundaria
AC3 | SCALA | AC3 y ACC Sash controller averiados. Derrame de agua sobre la vitrina | Daño interno de las centralitas. Fue necesario reemplazar las centralitas
AC3 | SCALA | desplazamiento lento y sin respuesta del motor de la guillotina | Reemplazo del motor de la guillotina
AC3 | SCALA | topes de 500 mm rotos | Topes de 500 mm reemplazados
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | No funciona switch de ventana horizontal | Se ajusta el o - 100% de las ventanas horizontales
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales. Sensor de movimiento dañado, se intercambia con la vitrina 13
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura maxima excedida | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm , y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | No funciona switch de ventana horizontal | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm , y las ventanas horizontales.
AC3-SC2 | MC6 | Guillotina no cierra. | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales. Posible caja SC2 averiada.
AC3 | MC6 | Alarma esporadica sin motivo aparente. Como un fenomeno "reset" | Se consultara con Alemania. No hay motivo de averia que provoque el "reinicio" de la vitrina
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra del todo. | Se ajusta la posicion 0 - 500 mm , el final de carrera del motor de la guillotina, y las ventanas horizontales.
AC3 | SCALA | Funcionamiento erratico de guillotina | Se recarga el programa del sash controller
AC3 | MC6 | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | Se recarga el programa del sash controller
AC3 | SCALA | Averias varias reportadas por el cliente | Despues de una exhaustiva revision las averias estaban mal repoortadas, habia una mala interpretacion del orden de las vitrinas.
AC3 | SCALA | alarma por bajo caudal de extraccion en la sala | Se detecto una mariposa que se habia cerrado en un cuarto cerrado. Al abrirla el caudal de aire mejora para el conjunto de vitrinas y las alarmas desaparecen
AC3 | SCALA | No se puede manipular la luminaria a traves de la botonera. No se aprecia regulacion del caudal de extraccion de aire. | Se corrige una anomalia en la instalacion electrica y en la instalacion del motor del damper. Se configura correctamente la vitrina para 1500 secuflow
AC3 | SCALA | Funcionamiento erratico de funcion boton (+) y luminaria | Se realizan numerosos descartes sin encontrar la razon de la averia. Vitrina en observacion
AC3 | SCALA | Error de lectura de presion (-549 pa) | Sensor de presion de AC3 dañado. AC3 reemplazado
AC3 | SCALA | Funcionamiento erratico de luces y funcion (+) en vitrina | Descarte de AC3, botonera, y cable de botonera sin éxito, averia pendiente
AC3 | SCALA | Alarmas rojas por bajo caudal de extraccion | Ajustar el valor de salida de la señal de 0-10v al variador de frecuencia
AC3 | MC6 | Alarmas rojas por bajo caudal de extraccion | Se detecta una chapaa desprendida en el conducto de entrada de aire al extractor. El cliente se encargara de la reparacion.
AC3 | MC6 | Alarmas esporadicas por bajo caudal de extraccion, posible baja capacidad del extractor general del laboratorio | Luego de medir las vitrinas, y medir el caudal en conducto del extractor, se detecta una inssuficiencia de aire de extraccion, se desconoce el caudal que pasa por las numerosas extracciones fijas
AC3 | MC6 | reconfigurar centralita compact de la campana de la sala de estufas. Reajustar el caudal de las vitrinas por peticion del responsable de sala | Vitrinas reconfiguradas para repartir mejor el aire disponible en las salas de laboratorios. Mejoras de extraccion en curso.
AC3 | SCALA | Funcionamiento erratico de funcion boton (+) y luminaria | Se detecta una mala o incorrecta instalacion del cable a tierra en el variador de frecuencia que al corregirla la vitrina funciona correctamente.
AC3 | MC6 | alarma por bajo caudal de extraccion | Fue necesario modificar el rango maximo de Hz del variador de frecuencia de la sala para mejorar el caudal de aire de extraccion
AC3 | MC6 | Alarma constante de bajo caudal. La vitrina no funciona despues de una averia electrica | Intentos de reiniciar el AC3 sin éxito. Reemplazo y configuracion de un AC3 nuevo
AC3 | MC6 | Revisar / ajustar estado de las compuertas de impulsion de sala | Revisar / ajustar estado de las compuertas de impulsion de sala
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Error "Factory settings". Reemplazo de AC3. firmware actualizado a 11.09g
AC3 | MC6 - Scala | reducir los tiempos de bajada automatica de la ventana guillotina | reducir los tiempos de bajada automatica de la ventana guillotina a 3min (original 1 min)
AC3 | SCALA | Alarma roja y verde parpadeando. | Averia encontrada en la conexión a tierra del variador de frecuencia.
AC3 | SCALA | Vitrina no enciende | Seta de seguridad pulsada. Se desactiva. Se detecta un cable flojo en la bornera principal (X12). Cable reapretado y la vitrina funciona correctamente.
AC3 | SCALA | Vitrina no enciende | Seta de seguridad pulsada. Se desactiva. la vitrina funciona correctamente.
AC3 | MC6 | Alarma por bajo caudal de extraccion | Tiempo excesivo de regulacion del motor del damper, se ha aumentado el tiempo de alarma, ajustado el desplazamiento del motor del damper, y su tiempo de regulacion
AC3 | MC6 | alarma por bajo caudal de extraccion | El motor del damper no regula, no responde. Se reemplaza
AC3 | SCALA | Vitrina que raya los perfiles laterales al desplazarse la ventana guillotina | Se han hecho ajustes mecanicos en las varillas metalicas para restringir su salida y no rayar los perfiles
AC3 | MC6 | alarma por bajo caudal de extraccion | racores sucios en las mangueras de lectura de presion del damper. Se limpian los racores y la vitrina funciona correctamente
AC3 | SCALA | vitrina no enciende | Seta de seguridad pulsada. Se desactiva. la vitrina funciona correctamente.
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | MC6 | El motor del damper tarde mucho para cerrar | Se reduce el tiempo de respuesta del damper de 2,5 a 2,3 seg
AC3 | MC6 | Alarma por bajo caudal en sensor colocado por el cliente | Se aumenta la consigna a 660 m3/h
AC3 | MC6 | La vitrina se reinicia esporadicamente. | Se flashea el AC3, averia repetitiva. Vitrina en observacion para reemplazo del AC3
AC3 | MC6 | alarma por bajo caudal de extraccion | Sensor de presion de AC3 dañado (lectura de -450 Pa). AC3 reemplazado
AC3 | SCALA | Vitrina con luces de botones encendido y + parpadeando. | Error "factory settings". Reiniciado el AC3.
AC3 | SCALA | Diferencial F1 salta | Equipo conectado a un tomacorriente supera el rango maximo de potencia del sistema electrico
AC3 | SCALA | Se empañan los cristales de la vitrina. Posible disminucion de la extraccion | Se aumenta la consigna a 650 m3/h
AC3 | SCALA | Vitrina con luces de botones encendido y + parpadeando. | Error "factory settings". Reiniciado el AC3.
AC3 | SCALA | Alarmas por bajo caudal de extraccion despues de medio dia | Verificar el variador por posible perdida de programacion. Pendiente de confrmar
AC3 | SCALA | vitrina con alarma por bajo caudal de extraccion. | Se ha revisado toda la configuracion de extraccion y del motor del damper. La vitrina vuelve a funcionar de manera correcta
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra automaticamente | se reemplaza la barrera fotoelectrica tomandola prestada de la vitrina 1 del P0 L2
AC3 | SCALA | Barrera fotoelectrica no funciona | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | motor de damper descalibrado. Ajustar posicion 0 - 80 grados
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra automaticamente | se reemplaza la barrera fotoelectrica
AC3 | SCALA | arañazos en los perfiles laterales de la vitrina | corregir desplazamiento de las guias laterales de la ventana guillotina
AC3 | SCALA | Ruidos en movimientos ascendente y descendente de la guillotina | accion ccorrectiva sobre el pin lateral de final de carrera de la guillotina
AC3 | SCALA | Guillotina muy dura para abrir o cerrar | centrar la ventana guillotina
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra automaticamente | EL usuario tiene bloqueada la barrera fotoelectrica por necesidad.
AC3 | SCALA | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | MC6 | alarma por bajo caudal de extraccion | Malla antipajaros en el extractor llega de residuos acumulados. Se limpia y todas las vitrinas del grupo funcionan correctamente
AC3 | MC6 | Cajon del armario bajo de seguridad averiado. Rodamientos perdidos en sus carrileras | Reemplazo de las carrileras del cajon
AC3 | SCALA | topes de 500 mm rotos | Topes de 500 mm reemplazados
AC3 | SCALA | Guillotina Atascada arriba. Motor de damper averiado | Guillotina corregida, correas encarriladas nuevamente. Motor de damper reemplazado. Cristales atacados. Se cambia la configuracion de secuflow a constante.
AC3 | SCALA | Cristales atacados | Se aumenta el caudal a 550 m3/h. se cambia la configuracion de secuflow a constante.
AC3 | MC6 | guillotina no cierra automaticamente | barrera fotoelectrica averiada. Se reemplaza y la guillotina recupera su funcion automatica
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra automaticamente. La guillotina cierra por etapas. | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida. Ajustar sensor de presencia para eliminar el cierre por etapas.
AC3 | MC6 | Guillotina cierra por etapas | Ajustar sensor de presencia para eliminar el cierre por etapas
AC3 | MC6 | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Cable desconectado en garra izquierda
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra automaticamente | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida
AC3 | SCALA | AC3 no responde a asignacion de direccion ni a flasheo | Se reemplaza el AC3 y se corrige la averia
AC3 | SCALA | boton de luminaria en teclado que no responde | boton desarmado internamiente. Se ha reemplazado
AC3 | SCALA | guillotina no cierra. Alarma roja | EL usuario obstruia la barrera fotoelectrica, la guillotina funciona bien. El marchaparo del motor salta porque es de menor rango que el motor eletrico que tiene instalado
AC3 | MC6 | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Switch de ventana horizontal averiado y se reemplaza
AC3 | MC6 | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Barrera fotoelectrica no funciona | la barrera fotoelectrica ha perdido el taco soldado donde va el tornillo de regulacion, al reemplazar la barrera la vitrina funciona normalmmente.
AC3 | SCALA | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | se han revisado todas las vitrinas y se les ha ajustado el 0-80º del damper y el 0 del sensor de presion. Simultaniedad de sala 6 de 8. es necesario revisar la consigna del extractor.
AC3 | SCALA | Vitrinas parecen estar "colgadas" luego de una orden emitida por el panel tactil | Se revisa por señales de entrada de BMS, se reinicia elAC3-GC y todas las vitrinas.
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Ventana guillotina que se abre sola | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han desactivado las entradas up/down de la compact
AC3 | SCALA | Guillotina que al cerrar rebota y se abre. | Se ha dado mas arrastre usando los pins de teflon laterales.
AC3 | SCALA | guillotina que roza en su carrilera izquierda | Se ha centrado la guillotina usando los pins de teflon laterales.
AC3 | SCALA | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han desactivado las entradas up/down de la compact
AC3 | SCALA | Switch en ventana horizontal descolgado | se ha reinsertado el switch en sitio y funciona correctamente.
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva y reinicio esporadico | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han flasheado el AC3 y la compact
AC3 | SCALA | boton de meter las varillas de la guillotina con fisura | se ha reemplazado el boton
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva y reinicio esporadico | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han flasheado el AC3 y la compact
AC3 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales
AC3 | SCALA | guillotina que roza en su carrilera izquierda | Se ha centrado la guillotina usando los pins de teflon laterales.
AC3 | MC6 | Instalar malla antipajaros pendiente en la salida del extractor | Instalar malla antipajaros pendiente en la salida del extractor
AC3 | SCALA | no responde a regulacion de caudal de aire | Se ha reinstalado el software original del AC3 para ir actualizandole hasta la nueva version disponible. Se ha configurado el GC y la vitrina regula nuevamente el caudal
AC3 | SCALA | Vitrina que le parpadea la luz verde a la vez que la roja esta fija y se apaga. | Se detecta que el sintoma es referente a una duplicacion en la red canbus de 1 GC. El AC3 tiene un defecto logico y asume que hay 2 Gc en la red. Se reemplaza el AC3, se recarga el programa y OK
AC3 | SCALA | Alarma de servicio activa en panel de vitrina | Despues de varias comprobaciones por telefono, se detecta que esta defectuoso el sensor de presion del AC3. Se reemplaza exclusivamente el sensor, y la vitrina vuelve a funcionar correctamente
AC3 | SCALA | Alarma de servicio activa en panel de vitrina | Error Ac config data. Software actualizado
AC3 | SCALA | Ventana guillotina que se abre sola | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm y condicion 0-100% de los switches de las ventanas horizontales. Se han desactivado las entradas up/down de la compact. Posible motor de guillotina averiado.
AC3 | SCALA | Ventana guillotina que se abre sola | La guillotina bota en su afan de cerrar y dispara la alarma naranja. Posible motor averiado. Re ajustar a 2.5 vueltas el punto 0 del potenciomentro del motor de guillotina.(tenia 1.5). En observacion
AC3 | SCALA | Roza en perfil derecho. | Se ha centrado la guillotina usando los pins de teflon laterales.
AC3 | SCALA | Roza dentro de su carrilera derecha | He retirado el pin metalico. Solo centra usando el pin de teflon
AC3 | SCALA | Alarma de servicio activa en panel de vitrina | Sensor de presion averiado en AC3. AC3 reemplazado
AC3 | SCALA | No cierra la ventana guillotina | Motor de guillotina averiado. reemplazado
AC3 | SCALA | Guillotina desalineada | Tope de 500 mm izquierdo ausente. Reemplazado
AC3 | MC6 | ruido proveniente de compuerta de extraccion de sala | posible presencia de algun objeto extraño aspirado por algun conducto de las vitrinas de sala. No se consigue nada extraño
AC3 | MC6 | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | se comprueba un mal funcionamiento del motor de la guillotina y se reemplaza
AC3 | SCALA | vitrina que no enciende | averia que surge despues de una tormenta electrica con aparato electrico. Se comprueba averia en el AC3 y el AC compact. Se reemplazan ambas centralitas y la vitrina vuelve a operación nromal
AC3 | MC6 | Averia del sensor de presion del AC3 | Averia reincidente y detectada durante la revision anual de 2013. se reemplaza el AC3
AC3 | SCALA | Funcionamiento irregular del motor de la guillotina | Potenciometro averiado. Se ha reemplazado por uno nuevo
AC3 | SCALA | Funcionamiento irregular del motor de la guillotina | motor de la guillotina averiado, se ha reemplazado por uno nuevo
AC3 | SCALA | Alarma de servicio activa en panel de vitrina en 1 ocasión. | Posible sensor de presion en el AC3 defectuoso, observacion
AC3 | SCALA | La compact pierde esporadicamente su version de software | Observacion por posible compact averiada
AC3 | SCALA | Iluminacion no enciende | Boton de iluminacion dañado en botonera. Botonera reemplazada
AC3 | SCALA | tope 500mm derecho roto | tope derecho reemplazado
AC3 | SCALA | no enciende bombilla boton 3 | bombilla fundida es reemplazada
AC3 | SCALA | Operación erratica de ventana guillotina, se abre sola | Se revisa y se consigue desajustado el potenciometro del motor de la guillotina. Se realiza el procedimiento de 0-500mm y se anula a todas las vitrinas de la sala la funcion "push- up/down"
AC3 | SCALA | Alarma de servicio activa en panel de vitrina | Al revisar se detecta que los racores del damper estan rotos y las mangueras colgando. Se reemplazan todas las piezas rotas y la vitrina vuelve a funcionar. Se cambia de secuflow a caudal constante
AC3 | MC6 | reparaciones varias pendientes en vitrinas en varias salas de laboratorio | reparaciones varias pendientes en vitrinas en varias salas de laboratorio
AC3 | SCALA | Alarma roja esporadica en vitrina | tiempo excedido de regulacion para caudal de aire en condicion de guillotinas cerradas. Se aumenta el tiempo de alarma en la vitrina de 12 a 15 sg.
AC3 | SCALA | vitrina que no enciende | El AC3 no responde. La averia se reporta luego de una tormenta con aparato electrico fuerte. El AC3 esta averiado y se necesita reemplazarlo. Se oferta el precio para ello.
AC3 | SCALA | reemplazo planificado de AC compact de control de guillotina. | Se ha detectado que despues de una incidencia electrica en el edificio se ha dañado la controladora de guillotina. Se realiza el reemplazo y funciona correctamente despues
AC3 | MC6 | La vitrina no apaga, alarma roja esporadica de bajo caudal | Reparacion pendiente de reemplazo de AC3. La vitrina recupera todas sus funciones
AC3 | SCALA | Baja luminosidad detectada en revision de mantenimiento | Reemplazo de bombillas
AC3-SC3 | SCALA | Funcionamiento erratico de ventana Guillotina | Posible averia de interpretacion de datos del AC3 provenientes de la ACC de guillotina. Descartado ACC y Cable de conexión, ACC funciona bien por separado.. Observar malfuncionamiento para posible reemplazo de AC3.
AC3 | SCALA | Duda sobre caudal de aspiracion | Caudal correcto, el usuario desea mas caudal, y se ha subido un poco hasta no perjudicar las vitrinas vecinas
AC3 | MC6 | No cierra la ventana guillotina | Barrera fotoelectrica se encuentra averiada. Se reemplaza y se corrige la averia
AC3 | MC6 | Guillotina desnivelada | Topes 500 mm, ausentes, se instalan nuevos y se nivela.
AC3 | MC6 | Alarma esporadica de apertura maxima excedida | Se realiza ajuste de 0-100% de interruptores horizontales y del 0-500mm de la ventana guillotina. Se corrige la averia
AC3-SC3 | MC6 | No cierra la ventana guillotina | Barrera fotoelectrica desalineada; se corrige y se revisa 0-500mm de la ventana guillotina. Se reemplaza el cable de comunicación entre AC3 y ACC. Se corrige la averia
AC3 | MC6 | reparaciones varias pendientes en vitrina de sala de laboratorio | Reemplazo de motor de guillotina. Averia corregida
AC3 | MC6 | Ventana guillotina no cierra automaticamente | Sensor de movimiento averiado. Se reemplaza y se corrige la averia.
AC3 | MC6 | Ventana guillotina no cierra automaticamente | barrera fotoelectrica averiada. Se reemplaza y la guillotina recupera su funcion automatica
AC3 | MC6 | Alarma roja de bajo caudal de extraccion | Revision general de caudales en el conducto de caudal constante. Posible necesidad de aumentar ligeramente el caudal definido para extraccion
AC3 | MC6 | Vitrina no acusa bajo caudal de Extraccion | Corregir parametro de margen de alarma movido durante revision anual de mantenimiento
AC3 | MC6 | Usuarios aquejan de haberse incrementado el ruido de la vitrina (sonido de motor de damper regulando) | Se reduce la velocidad y respuesta de regulacion de l motor del damper. Los usuarios aceptan el nuevo ruido.
AC3 | SCALA | Vitrina 1 no enciende. Vitrinas 2 y 3 en alarma roja | Se encuentra "colgado" el AC3 de la vitrina 1 por una baja tension. Se reinicia. Se miden las vitrinas encontrando bajo caudal. Se recomienda hacer una mejora en la salida del extractor.
AC3 | SCALA | Se engancha la correa al cerrar. | Se revisa el desplazamiento de la correa en ambos sentidos, Se haba revisado en atencion remota, todo en orden
AC3 | SCALA | Vitrina con aparente mal funcionamiento de extraccion | Se revisa y todos sus parametros y funciones variables estan correctas
AC3 | SCALA | Arrastra la guillotina por un lado | Ventana guillotina desnivelada, corregido
AC3 | SCALA | Arrastra la guillotina por un lado | Se centra usando el pin de teflon
AC3 | SCALA | Alarma por apertura maxima excedida | Se realiza ajuste de 0-100% de interruptores horizontales y del 0-500mm de la ventana guillotina. Se corrige la averia
AC3 | SCALA | Arrastra la guillotina por un lado | Se centra usando el pin de teflon
AC3 | SCALA | Alarma por apertura maxima excedida | Se realiza ajuste de 0-100% de interruptores horizontales y del 0-500mm de la ventana guillotina. Se corrige la averia
AC3 | SCALA | Cuando estan en reposo, una se mantiene en verde | Se revisa el cableado de señales y se corrigen las condiciones de entradas de señales de BMS
AC3 | SCALA | Cuando estan apagadas las vitrinas, sale Error 44 en el display | Se revisa y se envia la consulta a fabrica
AC3 | SCALA | Alarma roja de bajo caudal de extraccion | Mal uso de los usuarios
AC3 | SCALA | Vitrina no cierra automaticamente | Ajustar sensor de barrera fotoelectrica
AC3 | SCALA | Alarma por apertura maxima excedida | Ajustar 0-500 de potenciometro de guillotina
AC3 | SCALA | Alarma general en display | regular motor de compuerta de impulsion
AC3 | SCALA | Vitrina abre sola | Reemplazo de motor de guillotina. Averia corregida
AC3 | SCALA | Guillotina no cierra automaticamente | Barrera fotoelectrica averiada.
AC3 | SCALA | Guillotina desnivelada. Tope de 500mm izquierdo perdido | Tope reemplazado.
AC3 | SCALA | Guillotina desnivelada. Tope de 500mm derecho perdido | Tope reemplazado.
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra automaticamente | Barrera fotoelectrica averiada. Reemplazada y ajustada. corregida la averia. Averia detectada en revision de 2013
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra automaticamente | Reemplazo de motor de guillotina. Averia corregida. Averia detectada en revision de 2013
AC3 | SCALA | Sensor de presencia extraviado | Sensor de presencia instalado
AC3 | MC6 | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | Ajustar 0-500 de potenciometro de guillotina
AC3 | MC6 | No cierra la ventana guillotina | guillotina desnivelada, Corregido. Barrera fotoelectrica desalineada, corregido.
AC3 | MC6 | Guillotina desnivelada | guillotina desnivelada corregida, verificar 0-500mm, y 0-100% de switches de ventanas horizontales. Reemplazar topes de 500mm
AC3 | MC6 | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | Ajustar 0-500 de potenciometro de guillotina. En observacion. Posible motor de guillotina averiado
AC3 | MC6 | Alarma por apertura excedida | ajustar 0-500mm de guillotina y 0-100% de switches de ventanas horizontales.
AC3 | MC6 | topes de 500 mm rotos | topes de 500mm reemplazados
AC3 | MC6 | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | Ajustar 0-500 de potenciometro de guillotina. En observacion. Posible motor de guillotina averiado
AC3 | SCALA | Alarma roja | Se encuentran descolocadas 1 de las toricas negras de la zona de lectura de presion del damper, se recolocan. El usuario pide personalizar los caudales con los botones (+) y (-)
AC3 | SCALA | Alarma roja esporadica en vitrina | La impulsion de los laboratorios no se ajusta a la demanda de aire de las vitrinas y se quedan sin aire, se aumenta el tiempo de alarma de 8sg a 30. se ajusta la impulsion
AC3 | MC6 | Alarma roja esporadica en vitrina | Se encuentra que el caudal de aire oscila porque oscila el variador de frecuencia y no alcanza el maximo caudal, SAT de Sauter encuentra ruido en la entrada de señal de la centralita y lo corrige
AC3 | SCALA | Averia en AC3 detectada en la puesta en marcha, debido a una averia electrica del cliente | Reemplazo de AC3 encontrado averiado durante la puesta en marcha por una averia electrica del cliente
AC3 | SCALA | Cliente que necesita que no haya caudal de aire estando la vitrina apagada para realizar ensayos. | Se verifica que apagada la vitrina no tiene caudal de aire.
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura maxima excedida | mal contacto encontrado en la garra izquierda. Ha sido necesario reemplazar la garra de seguridad
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura maxima excedida | cable desconectado en garra izquierda, ajustar 0-100% de switches de ventanas horizontales
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura maxima excedida | ajustar 0-100% de switches de ventanas horizontales
AC3 | MC6 | Alarma naranja por apertura maxima excedida | mal contacto encontrado en la garra izquierda.ajustar 0-100% de switches de ventanas horizontales
AC3 | SCALA | Alarma roja esporadica en vitrina | Se ha decidido aumentar la consigna de presion del conducto de 350 a 400 Pa. Se han reparado los switches de las ventanas horizontales por estar atascados
AC3 | SCALA | AC3 en modo apagado. Señal de entrada de BMS activa | Causa desconocida. AC3 reestablecido
AC3 | SCALA | Alarma roja esporadica en vitrina | Aumentar el tiempo de alarma de 8sg a 20 sg
AC3 | MC6 | AC3 no responde a asignacion de direccion ni a flasheo | Reeemplazo y configuracion de AC3. La vitrina vuelve a funcionar
AC3 | MC6 | Despues de reemplazo del AC3 se detecta qe eL motor del damper no responde | Se reemplaza el motor del damper despues de reemplazar el AC3.
AC3 | SCALA | Alarma roja esporadica en vitrina | La impulsion de los laboratorios no se ajusta a la demanda de aire de las vitrinas y se quedan sin aire, se aumenta el tiempo de alarma de 8sg a 30. Janssen ajustara la impulsion
AC3-SC2 | MC6 | guillotina que no se detiene al estar cerrando y bloquear la barrera fotoelectrica | Se pasa a la posicion "OFF" el dipswitch 5 de la caja SC2
AC3 | MC6 | secuflow apagado. | Activar secuflow a peticion del cliente
AC3 | MC6 | Alarma de servicio | Error "Factory settings" se reinicia la centralita usando el software para pc
AC3 | MC6 | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | Se ha reemplazado el motor de la guillotina y agregado su potenciometro asociado a ese modelo de motor
AC3 | MC6 | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | Ajustar 0-500 de potenciometro de guillotina. En observacion. Posible motor de guillotina averiado
AC3 | SCALA | Vitrina no enciende despues de recibir un derrame de agua sobre ella | Se reemplaza el transformador de voltaje en ambas. Se han dañado las centralitas AC3, y ACC. Se reemplazan y se soluciona la averia
AC3 | MC6 | la guillotina no cierra automaticamente | Motor de guillotina averiado. reemplazado
AC3 | SCALA | sensor de nivel de residuos averiado | Sensor reemplazado
AC3 | SCALA | Alarma roja esporadica en vitrina | La impulsion de los laboratorios no se ajusta a la demanda de aire de las vitrinas y se quedan sin aire, procedimiento para mediciones del cliente no se ajustan a las condiciones para una medicion objetiva
AC3 | MC6 | Averia en sensor de presion de AC3 | Se ha reemplazado finalmente solo el sensor de presion llegando a un acuerdo con el responsable del lab. No se ofrece garantia pero el reemplazo es siempre efectivo
AC3 | MC6 | Alarma naranja de apertura maxima excedida | Fusible de alimentacion de la caja SC2 fundido. Se reemplaza y queda corregido
AC3 | MC6 | Alarmas esporadicas por bajo caudal de extraccion, posible baja capacidad del extractor general del laboratorio | Despues de revisar los conductos, el lavador de gases, se determina que el motor electrico del extractor esta aumentando su consumo. Se esta averiando. Abel gestiona un motor nuevo para reemplazo
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | averia en motor de damper, grados superiores a 90. tornillo de regulacion atascado. Se reemplaza el motor del damper
AC3 | SCALA | La vitrina no enciende | Averia en observacion. Evidencia de derrames de agua sobre la vitrina. Se debe reemplazar el AC3. con el nuevo se corrige toda la averia
AC3 | MC6 | Guillotina no cierra correctamente | se encuentra que esta averiado el motor de la guillotina. Se aprueba su reemplazo y con el motor nuevo se soluciona la incidencia
AC3 | MC6 | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | se verifica y ajusta el 0-500mm y se corrige un desnivel de la ventana guillotina
AC3 | MC6 | Alto ruido de extraccion | Se verifica la vitrina y se comprueba que extrae correctamente.
AC3 | housing | Luminaria desprendida de Housing | Recolocar la luminaria del housing
AC3 | SCALA | Alarma de servicio | error "Factory setting". EL error se elimina al verificar / ajustar el 0-500mm de la ventana guillotina y el 0-100% de las ventanas horizontales
AC3 | MC6 | reemplazo planificado de bombillas de luminaria por baja intensidad detectada en revision anual | reemplazo planificado de bombillas de luminaria por baja intensidad detectada en revision anual
AC3 | SCALA | Alarma roja esporadica en vitrina | La impulsion de los laboratorios no se ajusta a la demanda de aire de las vitrinas y se quedan sin aire, procedimiento para mediciones del cliente no se ajustan a las condiciones para una medicion objetiva
AC3-SC2 | MC6 | Fusible de caja SC2 que se funde repetidamente | Se reemplaza la caja SC2 por una del cliente, se mantiene en observacion para verificar su reincidencia. Posible averia en interruptor F4, o la caja anterior SC2 estaba averiada
AC3 | MC6 | botonera que no responde | botonera averiada. Se ha reemplazado y todo esta correcto nuevamente
AC3 | MC6 | guillotina descolgada | se ha roto la garra izquierda. Se reemplazan ambas garras de la guillotina y se deja armada la ventana guillotina sin averias
AC3-SC3 | SCALA | Alarma naranja antes de los 500mm | Calibrar la posicion 0-500mm de la guillotina
AC3-SC3 | MC6-SCALA | no funciona el sensor de movimiento. La ACC sash controller no acepta cargar parametros | Centralita ACC sash controller averiada. La centralita ha sido reemplazada
AC3-SC3 | MC6-SCALA | Movimientos esporadicos de la ventana guillotina. | salida al motor de la guillotina de la centralita ACC sash controller averiada. La centralita ha sido reemplazada
AC4 | SCALA | error 003 | alarma por apertura máxima excedida, comprobar en el parametro "dead area" que este en 70mm, comprobar el ajuste 0-100% de las horizontales; PCtoAC, save to EEPROM, y Reset.
AC4 | SCALA | error 020 | Cable desconectado entre centralitas AC4. se cablea saliendo de X24 y entra a X25, y asi consecutivamente en cada AC4 de vitrinas
AC4 | SCALA | Pc no comunica con AC4 | comprobar caja negra, comprobar pines S1 (ambos abajo, o posicion si hay mas de 2 vitrinas). Reiniciar el programa Check ac4.
AC4 | SCALA | Guillotina no funciona automaticamente | comprobar si esta bloqueada (color rojo) la barrera fotoelectrica, limpiar soplando los agujeros. Probar interrumpiendo 2 veces la barrera (2 veces en rojo) si recupera la funcion automatica
AC4 | SCALA | Error 101 | AC4 con perdida de parametros, es necesario realizar la secuencia de reinicio para reestablecer el AC4 a direccion 38, y luego su parametros de vitrina.
AC3 | MC6 | Presion -500Pa al hacer "Zero Point". | Desconectar en el programa AC3 el sensor de presion y repetir el Zero point, despues volverlo a conectar. Si se repite la situacion, reemplazar el AC3 o el sensor de Presion (según sea posible).
AC4 | SCALA | Pc no comunica con AC4 | comprobar la secuencia del menu de servicio (T1,T4,T2,T3, luego T4, T3, T2) debe salir el dibujo de un conector USB en display
Akkurat | Waldner | boton de encendido parpadea en verde | Alarma de estar a 45 dias de reemplazo del filtro HEPA. Pulsar y mantener pulsado el boton de alarma hasta que deje de parpadear el boton de encendido.
Akkurat | Waldner | No enciende barrera ionica | realizar descartes de la caja de alto voltaje, comprobar que esta enciende su piloto verde de activacion. Comprobar ambiando de salida de la caja azul la barrera ionica. Si nada de esto funciona, barrera ionica esta averiada
Akkurat | Waldner | No enciende barrera ionica | Comprobar la Caja "Azul", conectarla a un enchufe de la sala directamente desconectando la barrera ionica. Si la caja enciende (piloto verde encendido) la barrera ionica esta averiada, si no enciende, la caja de alto voltaje esta averiada
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | correa izquierda desprendida | Se ha roto la garra en 2. Se reemplaza la garra y se restaura la vitrina.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja de bajo caudal de extraccion | Se reconfigura el nivel de alarma para bajo caudal del sensor PS9
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma por fallo en opcion secuflow | se revisan y reaprietan todos los conectores para la funcion secuflow. Posible sensor averiado.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma por fallo en opcion secuflow | se revisan y reaprietan todos los conectores para la funcion secuflow. Posible motor secuflow averiado.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | No funciona la alarma para bajo nivel de extraccion | Se revisa y se detecta dañado el sensor PS9. Se reemplaza el sensor averiado y se deja para alarma en 440 m3/h. La vitrina funciona correctamente
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma por fallo en opcion secuflow. Alarma roja por bajo caudal de extraccion | se revisan y reaprietan todos los conectores para la funcion secuflow. Arranca sin mas problemas el motor de secuflow. Manguera rota en las tomas de presion del sensor PS9
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Alguien o algo ha movido las mariposas independientes de regulacion del caudal de extraccion. Se ha fijado una nueva posicion para todas
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Perfil recoge condensados dañado | Reemplazar el perfil de recoge condensados.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | La ventana guillotina no cierra automaticamente | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Se revisa la instalacion de extraccion y se consigue una mariposa semicerrada intercalada, se consigue una parte aplanada del conducto de salida del pantalon de la vitrina
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Malla antipajaros en el extractor llega de residuos acumulados. Sin el pico de flauta funciona correctamente la vitrina. Se limpia la malla y se reinstala. Vitrina ok
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Gran cantidad de depositos aceitosos en la malla antipajaros. El cliente limpiara el pico de flauta
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | alarma por bajo caudal de extraccion | problemas en componentes de extraccion ubicados en la parte superior de la vitrina. Es necesario intervenir y repararar varios componentes.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma esporadica por bajo caudal de extraccion | insuficiencia de extraccion
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | El cliente deseea comprobar el caudal de extraccion de las vitrinas por recomendación del personal de prevencion de riesgos laborales. Mercurio en el ambiente | A pesar que las vitrinas estan algo mas bajas de caudal que el medido en la revision anual, se encuentran dentro del caudal de consigna
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Perfil recoge condensados dañado | Reemplazar el perfil de recoge condensados.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Vitrina que da alarma por bajo caudal de extraccion | Una salida de extraccion que produce una perdida de carga es el motivo de la alarma, no hay caudal suficiente de extraccion
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Salta el marchaparo | Bornera principal del motor electrico del extractor corroida completamente.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja. | Falta de aire, averia en extractor, esta desprendido de su base y roto el conducto de entrada.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Intercambio de extractores planificado con anterioridad. | Despues del reemplazo, se revisa la vitrina y se comprueba que funciona perfectamente.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Correa derecha rota | Correas de ventana guillotina reemplazadas. Garras de seguridad reemplazadas, (rota la derecha)
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Guillotina Atascada arriba. | Se ha encontrado la garra de seguridad izquierda rota. Se han reemplazado ambas garras de seguridad. La guillotina ffunciona correctamente
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | no enciende el lavador de gases. | alarma en leds del lavador correspondiente a bajo nivel de agua. Electrovalvula de llenado atascada. Se contacta a Friatec para reemplazo
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja esporadica en vitrina | Conducto flexible de entrada al extractor perforado. Se les sugiere reemplazar el conducto de extraccion
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Restaurar la funcionalidad de las alarmas y sistema Waldner | Se reemplazan 3 de los 4 sensores de presion PS9. las alarmas vuelven a funcionar correctamente
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | no enciende el lavador de gases. | Se ha reemplazado la electrovalvula del lavador de gases, se encuentra que esta aplastado el conducto de aire y no activa el lavador. Se reemplazara el connducto flexible de entrada al extractor
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | No enciende la alarma de apertura maxima excedida | Se reemplaza el interruptor de la alarma por estar averiado
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja esporadica en vitrina | NO se consigue motivo aparente. Se presume que en dias de tormenta el aire hace contrapresion sobre la salida del extractor
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Actualizar el FAZ 2001 a FAZ 2008 | Se ha reemplazado el motor de la guillotina, el Faz2001, e instalado una Ac compact para el control de la guillotina
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Ajustar la presion de los sensores PS9 | Ajustar la presion de los sensores PS9
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | AeroEm | Alarma roja constante | Se verifica una deficiencia de caudal de aire de extraccion, posible perdida de rendimiento en el extractor. Valoraran la busqueda y reemplazo del mismo
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Filtro del lavador de gases obstruidos. Se planifica una visita del tecnico del lavador de gases
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Conducto de salida del pantalon de la vitrina aplastado. Se les sugiere corregir la instalacion de extraccion
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Ausencia de alarma, sensor de movimiento desactivado.Barrrera fotoelectrica dañada | Caja FAZ 2002 manipulada. Barrera fotoelectrica reemplazada. Bocina de la botonera dañada. Reemplazo de botonera.
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | La vitrina no enciende | Se verifica la instalacion electrica y se rehace. Se desconoce la causa de las diferencias entre los planos y la instalacion actual
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de manera constante | la caja SC2 esta totalmente desconectada, se conecta y se reemplaza un fusible quemado. Se reemplazan los switch de posicion de la guillotina. Se reemplazan los topes de 500 mm rotos
FAZ Antiguo 2001 (1 ó 4 switches) | MC6 | La vitrina no enciende | Cable desconectado dentro del rele K1 en resistencia R3. El cable ha sido soldado y la vitrina funciona correctamente
FAZ 2008 | SCALA | Teclado sin respuesta a pulsaciones | Activacion de botones T5, T4, T1. la vitrina luego funciona correctamente
FAZ 2008 | SCALA | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | se realiza el cambio planificado de motor. Se ajusta la apertura de la mariposa para reducir el ruido de la vitrina
FAZ 2008 | SCALA | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Existe una perdida de caudal en el conducto, el extractor es compartido con otra vitrina no waldner. Se repara la perdida y la alarma desaparece. Caudal medido es correcto
FAZ 2008 | SCALA | alarma por bajo caudal de extraccion | insuficiencia de extraccion. Se reviso y ha encontrado que el extractor giraba al reves.
FAZ 2008 | SCALA | Botones T4 y T5 desactivados | Usando el PC se activa la funcion de los botones
FAZ 2008 | SCALA | Alarmas por bajo caudal de extraccion | Ha debido ser reemplazado el faz en la izquierda por mal funcionamiento. Se manipulan las almohadillas del lavador para conseguir mejora del caudal, a la espera de servicio al lavador.
FAZ 2008 | SCALA | Alarma por bajo caudal de extraccion | No tiene extraccion finalizada.
FAZ 2008 | SCALA | Alarma por bajo caudal de extraccion | No tiene extraccion finalizada. Ademas salta el marchaparo del motor del extractor
FAZ 2008 | SCALA | Alarma por apertura excesiva | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm. cable cortado reparado.
FAZ 2008 | SCALA | Botones T4 y T5 desactivados | Usando software para pc se activan los botones
FAZ 2008 | SCALA | Botones T4 y T5 desactivados | Usando software para pc se activan los botones
FAZ 2008 | SCALA | Botones T4 y T5 desactivados | Usando software para pc se activan los botones
FAZ 2008 | SCALA | No tiene alarma al superar los 500 mm de apertura de la guillotina | Usando el software para pc, se configura la alarma por apertura maxima excedida.
FAZ 2008 | SCALA | No funciona el boton T1 para encendido. Topes de 500 mm rotos | Se activa el boton T1 con el software para pc. Topes de 500 mm reemplazados
FAZ 2008 | SCALA | Alarmas por bajo caudal de extraccion | turbina del extractor rota. Necesario reemplazo
FAZ 2008 | MC6 | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | reemplazo planificado del motor electrico del extractor.
FAZ 2008 | SCALA | No enciende la botonera | conexiones incorrectas en la instalacion electrica del FAZ con la luminaria y extraccion. Rele de la luminaria dañado. Es necesario corregir la instalacion electrica
FAZ 2008 | SCALA | La vitrina no enciende | No le llega corriente al FAZ. Transformador de corriente Averiado. Reemplazado
FAZ 2008 | SCALA | Alarma naranja por apertura maxima excedida | Se detecta el conector de entrada de la posicion de la guillotina en el enchufe equivocado (X6). Se conecta en su sitio (X3)
FAZ 2008 | SCALA | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | FAZ averiado. Se reemplaza y se verifica que el caudal es correcto. Topes 500 mm instalados nuevos
FAZ 2008 | SCALA | Alarmas por bajo caudal de extraccion | Despues de medidas varias, se detecta que los volumenes de extraccion en las vitrinas son muy bajos, averia en el extractor termina de definir su reemplazo necesario por uno mayor
FAZ 2008 | SCALA | La vitrina no enciende | Boton marchaparo en posicion apagado. Se enciende y la vitrina funciona. Se revisa el caudal y funciones de la vitrina encontrando todo ok
FAZ 2008 | SCALA | Alarma roja por bajo caudal de extraccion | Revisando la totalidad de la vitrina se encuentra una manguera de toma de presion cortada. Se detecta que hubo trabajos en el techo falso. Se reconecta la manguera y la vitrina funciona de nuevo
FAZ 2008 | SCALA | No funciona la alarma de la vitrina | Se revisan los componentes y se ha debido reconfigurar la opcion del motor de secuflow en el FAZ. Se habian perdido algunos valores de la programacion. Se corrigen y la vitrina funciona.
FAZ 2008 | SCALA | La vitrina no enciende el extractor | Averia en Rele X11. la funcion y el cableado se pasa al rele X13
FAZ 2008 | MC6 | La botonera no responde de manera correcta | Se atascan los botones. La botonera se reemplaza por una nueva
FAZ 2008 | SCALA | El teclado no responde apropiadamente a la pulsacion de las teclas | Mal contacto en el conector del teclado, se reemplaza el teclado por uno nuevo y se soluciona la averia
FAZ 2008 | SCALA | No funciona el boton T1 para encendido. | Usando el PC se activa la funcion del boton.
FAZ 2008 | SCALA | La botonera no responde . | Se detecta desconectada la botonera. Una vez conectada la vitrina funciona correctamente.
FAZ 2008 | SCALA | Alarma esporadica de bajo caudal de extraccion | Posible malfuncionamiento del lavador de gases. Se revisa el caudal de la vitrina sin encontrar insuficiencia. Vitrina en observacion por estado de luces del lavador de gases
FAZ 2008 | MC6 | La ventana guillotina no cierra automaticamente | Barrera fotoelectrica desalineada. Corregida
FAZ 2008 | MC6 | La botonera no responde de manera correcta | Se realizan algunos ajustes mecanicos en la botonera para mejorar la respuesta de los botones
FAZ 2008 | SCALA | alarma por bajo caudal de extraccion | Corto circuito en FAZ 2008 debido a derrame de agua sobre la centralita. FAZ reemplazado
FAZ 2008 | SCALA | Alarma por bajo caudal de extraccion | Flexible obstruido, HIB corregira la anomalia de la instalacion
FAZ 2008 | SCALA | Alarma esporadica por bajo caudal de extraccion | Insuficiencia de aire detectada en la instalacion, HIB revisara y corregira lo necesario para aumentar el caudal disponible a la vitrina
FAZ 2008 | MC6 | Presunto bajo caudal de extraccion | Despues de medidas varias, se detecta que los volumenes de extraccion en las vitrinas esta justo en su consigna lo ligeramente debajo de la misma. Se evalua reemplazo de extractores
FAZ 2008 | SCALA | Se apaga el extractor | El cliente detecto el motor electrico con derivacion electrica. Se han reemplazado de nuevo los topes de 500 mm. Se ha reemplazado los racores de presion (+) y el transformador de voltaje
FAZ 2008 | SCALA | topes de 500 mm rotos | Topes de 500 mm reemplazados
FAZ 2008 | SCALA | rastro de condensados dentro de vitrina | efecto "pared fria" desarrollandose en la vitrina, se hara una mejora en el extractor.
FAZ 2008 | MC6 | comprobacion de caudales en las vitrinas | caudales bajos, se realiza un reemplazo del extractor de la vitrina 2, luego de ya haber reemplazado el extractor de la vitrina 1. Los caudales son correctos ahora
FAZ 2008 | MC6 | la vitrina no enciende a traves de uo de la botonera | FAZ averiado. Se reemplaza y se verifica que el caudal es correcto
FAZ 2008 | SCALA | No hay corriente 230V en los enchufes | Debido a la antigüedad de la instalacion electrica de la facultad no existe la configuracion necesaria para 230V en enchufes. Se hace un puente provisional entre fase-neutro para obtenerlo.
FAZ 2008 | SCALA | vitrina con alarma por bajo caudal de extraccion esporadico | Se ha hecho una leve mejora en la sujecion de la salida del conducto flexible del pantalon
FAZ 2008 | SCALA | Vitrina que reportan ha tenido una gotera por el cristal de la luminaria | Se revisan todas las posibles causas, se revisa el techo falso y no se consigue rastro de humedad proveniente del techo. Se mantendra la observacion de la vitrina
FAZ 2008 | MC6 | Vitrina con alarma en el lavador de gases | Nos explican que la alarma se debe a un aviso de haber tenido bajo nivel de agua en el deposito. Hubo reparaciones en el edificio que ameritaron un corte en el servicio.
FAZ 2008 | MC6 | La vitrina no da la alarma al superar los 500 mm de apertura | revisar / ajustar posicion 0 - 500 mm
FAZ 2008 | MC6 | Esporadicamente no arranca el extractor. | Presumiendo de posible presencia de humedad, se revisan todas y cada uno de los terminales y conexiones electricas. Todo se reaprieta pero no se consigue motivo alguno. Queda en observacion
FAZ 2008 | SCALA | alarma roja en vitrina | Se detecta que la alarma corresponde a averia en los valores de operación del secuflow. Se recarga el software y la vitrina vuelve a la operaicon normal
FAZ 2008 | Housing | Alarma roja en botonera del housing | Revisando los caudales se detecta que el mismo es insuficiente. Se elimina la cola de salida del extractor para aumentar el caudal y se logra una leve mejoria, Se prevee un reemplazo del extractor
FAZ 2008 | SCALA | vitrina que no enciende | Se revisa la instalacion y se detecta que procede en un comienzo de una averia del transformador de voltaje, luego se confirma que debio haber saltado algun diferencial y la vitrina funciona correctamente
FAZ 2008 | SCALA | Reemplazo planificado de extractor | Reemplazo planificado del extractor completo
FAZ 2008 | SCALA | Comprobar nivel de ruido despues de instalar una mariposa antes de la entrada de l extractor | Se reduce el caudal (1116 a 744) aunque se aumenta ligeramente el ruido.
FAZ 2008 | SCALA | Vitrina con deterioro visible en su interior | Se hacen mediciones dando una vitrina con extraccion muy superior a la consigna. Se toman fotos del trazado del conducto, y se hhacen consultas con Wangen
FAZ 2008 | SCALA | Vitrina con alarma roja esporádica | Recolocar las mangueras de toma de presión, ajustarlas, Ajustar el C Factor para que se acerque a lo medido de manera manual con el anemometro
FAZ 2008 | SCALA | Dias despues del commissioning se detecta un malfuncionamiento de la salida MODBUS del FAZ. | Reemplazo del FAZ 2008. averia corregida
FAZ 2008 | SCALA | Flexible desprendido de entrada al extractor | reemplazo de flexible, averia corregida
FAZ 2008 | SCALA | se encontro en la revision la malla antipajaros del extractor obstruida | Se limpio y mejoro el caudal de extraccion
FAZ 2008 | SCALA | Guillotina no cierra automaticamente | Barrera fotoelectrica desalineada. Ajustada y corregida la averia
FAZ 2008 | SCALA | Alto consumo de agua en el neutralizador Quimipol | averia en sensor de alto nivel de agua. Multiples intervenciones (30Oct2014, 9dic2014, 22Ene2015, Julio2015). Finalmente se reemplazan los sensores de nivel por un nuevo modelo
FAZ 2008 | SCALA | La botonera enciende todas lus luces en los botones de manera intermitente al encender la alimentacion con los interruptores magnetotermicos | averia en transformador electrico (pequeño). Se instala un nuevo transformador (grande). Se corrige la averia
FAZ 2008 | SCALA | Reemplazo programado de extractor de aire | Reemplazo programado de extractor de aire
FAZ 2008 | SCALA | Alarma roja | reemplazo planificado del motor electrico del extractor.
FAZ 2008 | SCALA | La botonera enciende todas lus luces en los botones de manera intermitente al encender la alimentacion con los interruptores magnetotermicos | averia en transformador electrico (pequeño 1A). Se instala un nuevo transformador (grande 2.7A). Se corrige la averia
FAZ 2008 | MC6 | Alarma roja esporadica en vitrina | No se puede comunicar con la vitrina. Centralita inestable en valores leidos. Se reemplaza el FAZ y se corrige la incidencia
FAZ 2008 | MC6 | Alarma roja constante | se verifica que la alarma corresponde a bajo caudal de extraccion. Se encuentra obstruida la malla antipajaros del extractor, al limpiarle se corrige la averia
FAZ 2008 | SCALA | La botonera enciende todas lus luces en los botones de manera intermitente al encender la alimentacion con los interruptores magnetotermicos | averia en transformador electrico (pequeño 1A). Se instala un nuevo transformador (grande 2.7A). Se corrige la averia
Lavador de Gases | Friatec C90, C54 | No entra agua al lavador | Comprobar que los sensores de nivel esten conectados en su conector indicado y bien conectado, si es asi, es posible que haya un corto interno en el conector de uno de los sensores dentro de la caja de control
Lavador de Gases | Friatec C90, C54 | No arranca el motor del lavador. | No hay aire de extraccion o la sonda de presion negativa tiene la manguerita de lectura de presion desconectada o obstruida. Posible sonda de presion negativa averiada.
Lavador de Gases | Friatec C90, C54 | No entra agua al lavador | Comprobar vaciando el interior del lavador que no entra agua apagado, si entra agua es posible que la electrovalvula de llenado este atascada en abierto.
Lavador de Gases | Friatec C90, C54 | No drena el lavador de gases | Posible obstruccion en el drenado del lavador. Explorar meter aire a presion o desatascar con ventosa.
Neutralizador | Friatec C100 | No bombea - drena el interior del tanque | Comprobar la sonda de pH externamente en agua de grifo, cambiar el agua hasta que lea entre 6.5 y 9pH, hasta entonces comienza el vaciado